## Listado Equipos
DOTACION
ELEMENTO | DESCRIPCION
1. Dos pinzas o dispositivos de hemostasia.
2. Tijera de tejido.
5. Camilla principal con sistema de anclaje.
6. Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
7. Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular
8. Atril portasuero de dos ganchos.
9. Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Permitiendo el lavado y desinfección sin deteriorarse. Deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
10. Monitor de Signos Vitales con mínimo monitoreo de Presión Arterial no invasiva, brazaletes adulto y pediátrico, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso. | Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 4 curvas simultáneas. Con batería interna recargable con duración de al menos 4 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. ECG: Frecuencia cardiaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica. Saturación de O2 (SpO2) rango de 30 a 100% Despliegue numérico y gráfico. Respiración: con un rango de 6 a 120 rpm Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Temperatura: Despliegue de al menos un canal. Alarmas: Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados en limites superiores e inferiores. Alarma de apnea. Alarma de arritmia. Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. Con silenciador de alarmas. Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los parámetros Aprobado por la CE o FDA Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7. Software en español Los accesorios y consumibles deberán estar incluidos en la entrega del equipo en las cantidades aquí solicitadas. Además, se deben especificar claramente en la propuesta: Cuatro (4) Sensores reusables de pinza: 2 adulto, 2 multisitio. Un (1) sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal. Dos (2) Brazaletes para presión no invasiva en diferentes tamaños: Adultos y pediátrico. Dos (2) manguera con conector para los brazaletes. (Adulto y neonatal) Un (1) Cables para ECG. Sistema de empotrado en la ambulancia con sujeción para evitar caída y soporte de amortiguamiento de impactos para evitar daños por los traslados Certificado de Calibración con error máximo permitidos: ±3,0 bpm Frecuencia cardiaca, ±3,0 %SpO2 Saturación de oxigeno, ±4.0 mmHg Presión Arterial, ±0,3 ºC Temperatura Corporal
11. Un tensiómetro adulto. | Tensiometro aneroide de pared, Con 3 brazaletes (obeso, adulto y niño). De 2 piezas. Pera insufladora con valvula. De facil lectura. Con compartimiento para guardar el brazalete. Estructura y bisel resistente a impactos, un brazalete para obesos
12. Un tensiómetro pediátrico. | Tensiometro aneroide de pared, Con 3 brazaletes (obeso, adulto y niño). De 2 piezas. Pera insufladora con valvula. De facil lectura. Con compartimiento para guardar el brazalete. Estructura y bisel resistente a impactos, un brazalete para obesos
13. Un fonendoscopio adulto. | Fonendoscopio. Uso profesional de doble servicio. Para uso en adulto. Amplificacion del sonido nitido. Olivas superblandas ajustables al orido. resitentes y hermeticas a sonidos externos. con acople tipo rosca. Con tubos flexibles y resistentes en Policarbonato o PVC. Con acople de membrana resistente. Material en acero inoxidable. aprobado por la FDA o CE
14. Un fonendoscopio pediátrico. | Fonendoscopio. Uso profesional de doble servicio. Para uso en niños. Amplificacion del sonido nitido. Olivas superblandas ajustables al orido. resitentes y hermeticas a sonidos externos. con acople tipo rosca. Con tubos flexibles y resistentes en Policarbonato o PVC. Con acople de membrana resistente. Material en acero inoxidable. aprobado por la FDA o CE
15. Pinzas de Maguill. | En Acero inoxidable grado quirurgico, totalmente nuevo, marcado con el nombre de Metrosalud, mediante tecnologia moderna que evite su deterioro, garantia de 48 meses y aportar el certificado de la norma DIN, ANSI, o ISO que especifique la calidad del material en acero grado quirurgico.
16. Tijeras de material o cortatodo.
17. Un termómetro clínico. | Medicion de temperatura corporal por medio de infrarrojo, sin necesidad de entrar en contacto con el paciente. Con rango de medicion de 0 a 60 °C, y rango de trabajo de 34 a 42°C. Contar con diseño ergonomico para la facil operación del personal medico. Pantalla para visualizacion numerica de la temperatura medida con decimales y alarmas. Memoria de minimo 25 mediciones. Alarma de: temperatura alta, bateria baja, Finalizacion de la medicion y Error del sistema. Peso inferior a 100 gramos. Resolucion de 0,1°C o menor. Precicion de 0,2 °C. Entregar con Certifcado de Calibracioncon error maximo de 0,2 °C
18. Una perilla de succión.
19. Una riñonera.
20. Un pato mujeres.
21. Un pato hombres.
22. Una lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto.
23. Una manta térmica aluminizada.
24. Sistema de oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles. Adicionalmente debe presentar sistema portátil de oxigeno de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente. | Sistema de oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles. Adicionalmente debe presentar sistema portátil de oxigeno de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente.
25. Aspirador de secreciones eléctrico con dispositivos para succión de repuesto (cauchos de succión /látex), con sondas de aspiración de varios tamaños. | Aspirador portátil de succión continua, Modo de operación continuo, Funcionamiento por medio de bomba: de pistón, diafragma o vena rotatoria, Con un flujo mayor a 25 l/min, Panel de control para encendido, apagado y regulación del nivel de succión, Regulación del nivel de succión, por válvula o control electrónico, Ajuste de la presión de succión de 0 a 650 mmHg o su equivalente, Nivel máximo de ruido 60dB, Con recipiente(s) de vidrio o plástico reusables, Capacidad total de recolección de 1,2 litros como mínimo, Con protección de sobre flujo y filtro hidrofóbico, Con filtro antibacterial en la salida del aire, Con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador. Batería interna recargable para atención de pacientes fuera de la ambulancia
26. Conjunto para inmovilización que debe contener inmovilizadores cervicales graduables adulto (2) y pediátrico (2), inmovilizadores laterales de cabeza, férulas de cartón o de plástico ó maleables para el brazo, antebrazo, pierna y pié; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas triangulares y vendas elásticas (varios tamaños).
27. Contenedores para la clasificación y segregación de los residuos generados.
28. Un extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kg. para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente).
29. Chalecos reflectivos para la tripulación
31. Desfibrilador externo automático (DEA). | DEA que puede entregar descargas para adultos entre 170J hasta 270J y pediátrica desde 50J hasta 75J dependiendo de la impedancia del paciente (Impedancia: resistencia del cuerpo al paso de la corriente) Implica calidad diferencial. Tipo de onda bifásica. Con tiempo de descarga menor a 10 seg. Transmisión de los datos monitorizados al PC por medio de bluetooth. Instrucciones audibles desde que se destapa el dispositivo, en idioma español, se conectan los electrodos, durante el RCP para ayudar a controlar el ritmo de las compresiones y garantizar su efectividad, hasta el momento de análisis del pulso y aplicación de la descarga. Indicador que provee información sobre el estado operativo del sistema y de la batería. Pruebas automáticas al encender el equipo y de forma mensual. Batería de litio VIDA UTIL MINIMA 2,5 AÑOS. GARANTIA: mínimo dos años. Almacenamiento automático de los datos de la reanimación y el audio del evento (mínimo por 170 min). Capacitaciones que sean necesarias durante el tiempo de garantía, en uso del DEA (mínimo 150 personas)

## Carac. tecnicas y equip de C.
ANEXO N° 8
Caracteristicas Tecnicas del vehiculo y equipo de carretera | CUMPLE | NO CUMPLE
PESOS Y DIMENSIONES
Peso Vacío (kg) 1.890
Peso Bruto Vehicular (kg) 3.200
Capacidad de Carga (kg) 1.310
Capacidad Tanque Combustible (gal) 23.8
Longitud Total (mm) 5.080
Ancho Total (mm) 1.770
Altura Total (mm) 1.970
Distancia Entre Ejes (mm) 3.180
Distancia Mínima al Piso (mm) 235
MOTOR
Motor Tipo 1GR-FE
No. de Cilindros 6 en V
Mecanismo Valvular 24 Válvulas DOHC
Tecnología VVT-i
Cilindraje (c.c) 3.956
Relación de Compresión 10.0:1
Potencia Máxima (hp@rpm) 231,1 @ 5.200
Torque Máximo (nm@rpm) 360 @ 3.800
Inyección EFI
TRANSMISION
Caja de Velocidades Manual
Numero de Velocidades 5 Velocidades
1ra 4.529
2da 2.464
3ra 1.490
4ta 1.000
5ta 0.881
Reversa 4.313
Relación Final de Eje 4.300
Relación de Bajo 2.488
Sistema de 4x4 Part Time
Activación de 4x4 Palanca Manual
Activación del Bajo Manual
Diferencial Trasero LSD (Diferencial de Deslizamiento Limitado)
SUSPENSION
Suspensión Delantera Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos
Suspensión Trasera Eje rígido con ballestas semielipticas y amortiguadores telescópicos
DIRECCION Y LLANTAS
Tipo Bolas Recirculantes
Asistencia Hidráulica
Ajuste Columna Dirección Telescópico + altura
Radio Mínimo de Giro (m) 7,2
Llantas 7.5 R16
Rines Acero
FRENOS
Delanteros Discos Ventilados
Traseros Tambores
ABS
SEGURIDAD
Faros Delanteros Multireflectores Halógenos
Tercer Stop
Carrocería de Absorción Impactos GOA
Cinturones de Seguridad Delanteros 2 de 3 puntos retractiles + 1 de 2 puntos fijo
Airbags delanteros (Conductor + pasajero)
Apoyacabezas 2
Pedal de Freno Retráctil Colapsable
Puertas Barra Protección Lateral
EQUIPAMIENTO
Aire Acondicionado
Material Tapicería Vinilo
Espejos Retrovisores Exteriores Manuales
Radio AM/FM - CD
Parlantes 2
Volante y Palanca de Cambios Uretano
Tacómetro
Odómetro
Estribos
HERRAMIENTA
Gato (1)
Manivela de Llave de Pernos (1)
Varilla Extensión Malacate (1)
Equipo para sustitución de ruedas (0)
CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA
Independiente de la cabina del conductor, con estructura metálica y forros exteriores en fibra de vidrio, en la estructura de la carrocería de la ambulancia no se utilizara madera, ni materiales de fácil corrosión, se elaborara en material de mayor durabilidad y facilidad para el mantenimiento.
La ambulancia y los equipos construidos bajo estas especificaciones, deben ser diseñados, teniendo en cuenta la instalación de todo el material especificado de forma que, una vez completado el equipamiento, el Vehículo conserva las posibilidades de acceso, ajuste y reparaciones necesarias para su fácil mantenimiento, lo mismo que sus condiciones mecánicas y de maniobrabilidad, en cada uno de los equipos ofertados, como baterías, alternadores, iluminación interior o exterior, luces de prioridad, intensidad sonora, ondas radio eléctricas, aire acondicionado, vidrios de seguridad, dimensiones de la carrocería, y demás, cumplen con las especificaciones técnicas de la NTC 3729 última actualización del ICONTEC y la resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Los equipos de tratamiento médico deben estar en el compartimiento del paciente y estar asegurados convenientemente sin detrimento de su funcionamiento.
Todas las ambulancias deben tener una barra pasamanos, de mínimo 70 % de largo con respecto a la longitud total del habitáculo del paciente de material resistente y antioxidante, fijada al techo y ubicada longitudinalmente de tal manera que sirva para el sostenimiento del personal asistencial.
Tiene dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí. Todos los asientos, del compartimiento del paciente, deben contar con espaldar, apoyacabezas y cinturón de seguridad tipo anclaje de mínimo dos puntos, tipo automotriz, y deben cumplir con la NTC 1570
Tiene acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de “abierta”, con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10 %.
VENTANAS:
Lateral derecha acondicionada con vidrio de seguridad corredizo con su respectiva chapeta y seguro.
Intercomunicación entre la cabina de conducción y el compartimiento del paciente.
Acceso del paciente a la ambulancia debe estar señalizada con material reflectivo rojo que permita su visualización a distancia durante su apertura (Sin Información).
Martillo rompe vidrios y las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 cuarta actualización (Sin Información)
PUERTAS:
Consta de Cinco (5) puertas
Dos (2) puertas laterales en la cabina de conducción originales del vehículo
Una (1) Puerta trasera para abrir hacia arriba con vidrio fijo templado de seguridad polarizado
Una (1) Puerta lateral derecha con peldaño antideslizante
Un (1) Compartimiento aislado con puerta independiente por el lateral izquierdo
Todas las puertas de acceso deben de ser herméticas con el propósito de evitar la entrada de aire
PARACHOQUE:
Posee Dos (2) parachoques uno en la parte delantera (original del vehículo) y el otro en la parte trasera fabricado en lamina de aluminio
SISTEMA ELÉCTRICO
Barra de luces
Batería 150 A-h - NTC 978
Batería sellada de libre mantenimiento, de 100 amperios
Baterías - NTC 978 de Icontec - segundo sistema
Caja única de fusibles
Convertidor de corriente
Convertidor de corriente de 12v a 110v
Exploradora trasera
Extensión de cable 3X14 de 15 metros
Extractor eléctrico de olores
Faro antiniebla de color rojo
Generador de energía tipo alternador con rectificación y regulador electrónica con tensión a 12v y temperatura de 90oC NTC 1704
Interruptor master para bloquear sistema eléctrico
Inversor a 110 Volt
lámpara de luz fría dirigible
Lámpara desmontable
Lámpara exploradora de 12 Voltios
Lámpara halógena
Lámpara Luz placa de 12 voltios
Lámparas de delimitación fijas
Lámparas de delimitación intermitentes
Lámparas exploradoras antiniebla delanteras de 12 voltios
Lámparas interiores
Lámparas traseras (stops)
Minibarra
Parte posterior de la carrocería
Pito de reversa de 12 voltios
Sistema sonoro visual de puertas abiertas
Sistemas eléctricos independientes
Tomacorriente doble
Tomacorrientes a 12 Voltios tipo encendedor de cigarrillos
Tomacorrientes a 120v
Tomacorrientes dobles a 110 voltios para equipos médicos
Tomacorrientes exterior de entrada con marcación de 120v
EQUIPO DE LA CONVERSIÓN
Banca lateral
Barra de líquidos parenterales con ganchos
Barra pasamanos
Gabinete piso techo liviano
Silla ABATIBLE
SISTEMA SONORO DE ALERTA
Megáfono y la sirena
Perifoneo o megafonía externa
Sirena
Sirena electrónica mínimo de tres tonos
EMBLEMAS
Letreros de “AMBULANCIA” en los costados
Letrero de “AMBULANCIA” en la parte delantera
Letrero de “AMBULANCIA” en la parte trasera
Letrero de “AMBULANCIA” en el techo
Siglas “TAB”
Emblemas institucionales
Letreros del nombre del municipio y departamento
Números de “PBX” Institucional
Números de “MOVIL”
Emblemas Protectores de “MISIÓN MEDICA”
Símbolos Internacionales de la cruz de la vida
Calcomanías de “NO FUMAR” y “UTILICE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD”
Calcomanía de “CONSERVE SU DISTANCIA”
EQUIPO BÁSICO PARA CARRETERA
Alicate con mango aislado
Atornilladores de estría
Atornilladores de pala
Cable remolque con gancho de tracción en sus extremos
Caja de fusibles con 20 unidades
Chalecos reflectivos para la tripulación
Cuchilla rompe cinturones de seguridad
Extintores para fuegos ABC 5Lb
Juego de cable de iniciación
Juego de Llaves boca fijas milimétricas por 6 unidades
Juego de señales reflectivas de emergencia
Lámpara busca direcciones desmontable
Lámpara con enchufe a toma corriente con 15 mts de cable
Lámpara con rejilla con extensión
Linterna con baterías
Llave peston o inglesa 3 cm de apertura
Maletín para albergar equipo de carretera
Martillo metálico tipo bola de 250 gramos
Palanca patecabra mínimo 50 cm
Rueda de repuesto. (Original del vehículo)
Tacos para boqueo de llantas con corte oblicuo
Tijera corta todo