## ANEXO 1
ANEXO 1: Caracteristicas y especificaciones tecnicas de los equipos
NÚMERO | ELEMENTO | CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 | Ecotone | Detector fetal para uso obstetrico con pantalla, para visualizacion de frecuencia cardiaca. Transudctor impermeable y que no permita el ingreso de liquidos. Apagado automático despues de 3 minuto sin señal. Salida acustica de 500mW aproximadamente. Compuesto de; transductor obstetrico de 2 MHz, tubo de gel (CREMA CONDUCTIVA), bateria (PILA), amplificador de sonido. estuche portatil en material impermeable. Aprobado por la FDA o CE.
2 | Electrobisturi | Funciones de regulación automática controladas por microprocesador o microcontrolador. Para: corte puro, mínimo tres mezclas de corte/coagulación, coagulación y coagulación bipolar. Con protección para quemaduras en el paciente. Intervalo de corte: puro de 100 Watts o mayor y con tres mezclas mínimo. Potencia de coagulación monopolar de 70 W o mayor. Alarmas audibles y visibles. Alarma que se activa si no existe contacto adecuado con el paciente. Con indicadores visuales y audibles, con desactivación inmediata del generador si se detecta una condición de falla. Activación de la unidad desde el lápiz o pedal en modo monopolar y desde el pedal en modo bipolar. Indicadores digitales mono y bipolar. Sistema audiovisual indicador de activación de corte, coagulación y alarmas. Receptáculo mono y bipolar. Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. Salida aislada para protección del paciente. Con protección para quemaduras en el paciente. Aprobado por la CE o FDA
3 | Lampara Cuello de Cisne | Lámpara de exanimación de un LED. Funcionamiento en frio. Cabezal de iluminación pequeño y compacto Fuente de luz con LED blanco. Intensidad de luz de 20,000 luxes como mínimo a una distancia entre 40 y 50 cm. Temperatura de color superior a 5000 Kelvin. Tiempo de vida útil del LED superior a 50,000 horas. Longitud del brazo flexible de 75 cm y altura de la base de 60 cm, como mínimo. Con diámetro de iluminación variable o tamaño del punto de luz, en el rango de 10 a 25 cm a una distancia de 40 cm. Soporte con base rodable y freno. Alimentación eléctrica de 110V ±10% a 60 Hz. Registro sanitario y certificado de FDA o CE
4 | Succionador de Pared con Reservatorio | Precision de +/- 3% en el nivel mas alto cubierta resistente de plastico ABS, con manometro estándar de 0-760 mmHg que permita limpieza externa y en los conductos internos, incluir frasco hermetico de policarbonato esterilizable de 1 galon con filtro hidrofobico y carro
5 | Desfibrilador | 1. Equipo de corriente alterna y batería recargable: Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo integrado. Con selector de nivel de energía para descarga bifásica. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos. Con sistema para probar descarga. Tiempo de carga máximo de 7 segundos para máxima carga. Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación) y marcapasos. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y marcapasos 2. Monitor: Pantalla LCD o TFT de mínimo 5". Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 3 ó 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca. Alarmas visibles y audibles de desconexión al paciente y del nivel de carga de la batería. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español. Con opcion de memoria permita guardar minimo los 10 ultimos eventos 3. Palas: Para descarga externa convertibles adulto-pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. 4. Sistema de Registro: Impresora interconstituida al equipo. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. Modo de operación manual y automático seleccionable por el usuario. 5. Batería: Recargable e integrada de Litio. Carga de la batería mientras equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. Que permita dar al menos 35 desfibrilaciones a carga máxima ó 4 horas de monitoreo continuo como mínimo. Tiempo de carga máximo de 4,5 horas. 6. Marcapasos: Marcapasos externo interconstruido usando electrodos autoadheribles. Con amplitud de pulso seleccionable en intervalos hasta 140 mA o mayor. Duración de pulso de 40 milisegundos o menor. Frecuencia de marcapasos ajustable en pasos en el rango entre 40 pulsos por minuto o menor y 170 pulsos por minuto o mayor. Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). Presentar parámetros en pantalla y/o registrador. 7. Aprobado por la CE o FDA 8. Con capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria. 9. Registro Sanitario correspondiente expedido por el INVIMA vigente Los accesorios y consumibles deberán estar incluidos en la entrega del equipo en las cantidades aquí solicitadas. Además se deben especificar claramente en la propuesta: Palas externas convertibles adulto-pediátricas, Cable de paciente de 5 puntas, Batería, Cable para uso de electrodos de desfibrilación y marcapasos, Dos (2) Electrodos autoadheribles para desfibrilación y marcapasos, Papel para impresión y Gel conductor. Instalación; Corriente eléctrica 110 - 120V/60 Hz. CERTIFICADO DE CALIBRACION, con error maximo permitidos: +/- 3 bpm en frecuencia cardiaca, +/- 20 J en Energia de descarga
6 | Electrocardiografo | 1. Adquisición: Detección de marcapasos. Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo. Teclado u otro sistema para introducir los datos del paciente. Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de hora y media de trabajo continuo. Protección contra descargas de desfibrilador. 2. Impresión: Impresión de 12 derivaciones con tres trazos mínimos simultáneos en impresora térmica interconstruida en el equipo. Tira de ritmo seleccionable de entre las 12 derivaciones, aparte de los trazos simultáneos. Realizar un D2 largo de forma simultánea. Ajuste de Velocidad de al menos 25 y 50 mm/seg. Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV. Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del paciente. Despliegue e impresión de los mensajes en idioma español. 3. Aprobado por la CE o FDA 4. Despliegue de datos y derivadas en pantalla 5. Programa de interpretación para pacientes adulto pediátrico 6. Alarma de bateria baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo. 7. Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz Los accesorios y consumibles deberán estar incluidos en la entrega del equipo en las cantidades aquí solicitadas. Además se deben especificar claramente en la propuesta: Dos (2) cables para paciente de 10 puntas, Electrodos reusables para paciente adulto, Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo, Gel o pasta conductora y 10 paquetes de Papel térmico. Que opere a 120V 60 Hz +/ 10%. CERTIFICADO DE CALIBRACION: Error maximo permitido: +/- 2 bpm en frecuencia cardiaca
7 | Lampara Fototerapia | Integrada por lámparas de tungstenohalógeno o tubos fluorescentes o por diodos emisores de luz (LED). Vida media de 1000 horas como mínimo para tubos y de 10000 horas como mínimo para LED. Irradiación de 30 a 40 microwatts/cm2/nanómetro a 40 cm. Dentro del rango de longitud de onda de 425 a 475 nanómetros. Ajuste de altura. Ajuste de inclinación. Pedestal rodable con sistema de frenos o fijación. Contador de horas. Los accesorios y consumibles deberán estar incluidos en la entrega del equipo en las cantidades aquí solicitadas. Además se deben especificar claramente en la propuesta: 100 Protectores de ojos desechables, 100 Protector genital desechables. Que opere a 110-120V 60 Hz
8 | Monitor de Signos Vitales | 1. Monitor configurado o modular de manejo táctil o teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora 2. Pantalla a color: Tipo LCD o TFT o tecnología superior, 10 pulgadas (25cms) o más 4. Tendencias de 24 horas o más seleccionables en diferentes tiempos, seleccionables por el usuario. 5. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 4 curvas simultáneas. 6. Con batería interna recargable con duración de al menos 2 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. 7. ECG: Frecuencia cardiaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica. 8. Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de O2 (SpO2) rango de 1 a 100% Despliegue numérico y gráfico. Respiración: con un rango de 6 a 150 rpm 9. Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. 10. Temperatura: Despliegue de al menos un canal. 11. Alarmas: Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados en limites superiores e inferiores. Alarma de apnea. Alarma de arritmia. Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. Con silenciador de alarmas. Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los parámetros 12. Aprobado por la CE o FDA 13. Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7. 14. Software en español Los accesorios y consumibles deberán estar incluidos en la entrega del equipo en las cantidades aquí solicitadas. Además se deben especificar claramente en la propuesta: Cuatro (4) Sensores reusables de pinza: 3 adulto, 1 multisitio. Dos (2) cable de extensión para sensor de oximetría. Un (1) sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal. Cinco (5) Brazaletes para presión no invasiva en diferentes tamaños: Tres (3) adultos, uno (1) lactantes, uno (1) prescolares. Dos (2) manguera con conector para los brazaletes. Un (un) Cables para ECG de 3 puntas. Carro de transporte especialmente diseñado para empotrar el equipo, que no tenga riesgo de voltearse y ruedas que permitan mantenimiento Conexión Eléctrica dentro del rango 110 a 127/60 Hz. Certificado de Calibración con error máximo permitidos: ±2,0 bpm Frecuencia cardiaca, ±2,0 %SpO2 Saturación de oxigeno, ±2.0 mmHg Presión Arterial, ±0,2 ºC Temperatura Corporal
9 | Ecografo | Ecografo de gama alta, Pantalla táctil amplia de 12" o mayor, 4 puertos activos para sonda, TDI [Imágenes Doppler de tejidos], THI [Imágenes armónicas de tejidos], TAC [Corrección de aberración tisulares], LVO [Opacificación ventricular izquierda], CPA [Angiografía Color Power] y CPA direccional, Conformación de haces codificado, Doppler continuo dirigible, Doppler pulsado de alta PRF, Optimización Doppler automática, Doppler adaptativo, xMATRIX (2D TEE), Imágenes banda ancha Pure Wave (cristal único), Zoom de alta definición (write zoom), Zoom reconstruido con panorámica (read zoom), STIC [Correlación espacio-temporal de la imagen] fetal, Imágenes compuestas en tiempo real SonoCT, Tecnología de imagenología XRES, Elastrografía strain, Elastrografía shear wave Fusion (CT, NM, MR, Mamo y US), Navegación de aguja, Optimización inteligente iSCAN, Optimización inteligente AutoSCAN, Optimización inteligente iOPTIMIZE, Imágenes contrastadas, Imágenes panorámicas, Freehand 3D, Imágenes 4D, MVI Live Ecocardiograma de estrés, Protocolos SmartExam, Arranque rápido, Función QuickSAVE, CINE Loop Review de hasta 2200 cuadros, Opciones de gestión de examen, Ajuste de procedimiento rápido, Software de cuantificación QLAB, Programa GI 3DQ [Cuantificación de imágenes generales 3D], Programa de cuantificación IMT [Grosor íntima media], Programa MVI [Imágenes microvasculares] , Programa de cuantificación de ROI [Región de interés] Programa de VPQ [Cuantificación vascular plaquetaria], Programa de SQ [Cuantificación de Strain], Programa de cuantificación de Automated Cardiac 2DQ, Programa de cuantificación de Automated Cardiac Motion 2D Cuantificación de elastografía [EQ], Navegador de corazón fetal, Análisis Doppler automático High Q, Paquetes de análisis para opciones clínicas, DICOM, DICOM SR [Informes estructurados], Disco duro con 512 GB de capacidad de almacenamiento, CD/DVD RW, Puerto USB, Puerto Ethernet Capacidad inalámbrica, 1 entrada de electrocardiograma de 3 derivaciones Puerto de video VGA/S, Aplicaciones / Estudios, Abdominal, Obstétrica, ecocardiograma fetal, Cerebrovascular, Vascular (periférica, cerebrovascular, TCD temporal y abdominal), Vascular abdominal, Ginecológica y fertilidad, Partes pequeñas y superficial, Musculoesquelética, Imágenes pediátricas generales, Prostática, Ecocardiográfica (adultos, pediátrica, fetal), Ecocardiografía de esfuerzo, Ecocardiografía transesofágica (adultos y pediátrica), Imagenología quirúrjica, Imagenología intervencionista, Imágenes contrastadas, Imágenes intestinales, Elastografía strain (semicuantitativa), Elastrografía shear wave (ElastPQ, cuantitativa), Perioperatoria, Ecocardiografía de epicardio. Modos de Imágenes Modo B, Modo M, Modo M Anatómico, 3D, 4D, Doppler a color, Doppler tisular, Power Doppler, Doppler pulsado, Doppler continuo, Doppler espectral, Dúplex, Tríplex, Imágenes duales, Monitor LCD 21.5" panorámico con panel plano, Brazo completamente articulado.
10 | Mesa para equipo de toma de Ekg. | Mesa para colocar equipo de toma de electrocardigrama de 0.90 mts a 1 mts de alto de 40 x 40 cms de dos torres tapa superior con barandilla rodachines de 4" con freno para acomodar calquier equipo
11 | Equipo de RX | 1. Generador de alta frecuencia: Con capacidad de 50 kW ó mayor. Con 500 mA ó mayor. Hasta 150 kV. Tiempo de exposición 0,25 a 5 segundos. Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs. 2. Tubo de Rayos X: Foco fino de 0.6 mm ó menor. Foco grueso de 1.2 mm ó menor. RPM superior a 3200. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 300 HU ó mayor. 3. Columna portatubos: Soporte a piso ó techo ó piso-techo. Con frenos. 4. Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/40 cm ó mayor y recorrido lateral ± 10 cm ó mayor: Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas. Con rejilla relación 8:1 ó mayor. 5. Bucky vertical, con rejilla, con relación 8:1 ó mayor. Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas. 6. Control automático de exposición ó exposición automática. 7. Programas anatómicos ó radiografías programadas o APR: 80 ó mayor. Se exige visita al sitio para presentar la propuesta, y presentar con la propuesta los requerimientos de preinstalación. Corriente eléctrica 220 V 60 Hz. (De requerir mas voltaje se debe proveer el elevador) CON CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD

## ANEXO 1A CUMPLIMIENTO
ANEXO 1A CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
NÚMERO | ELEMENTO | MARCA OFERTADA | REFERENCIA O MODELO | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICAR TODAS LAS OBSERVACIONES QUE CLARIFIQUE EL CUMPLIMINETO DE LAS CONDICIONES TECNICAS
1 | Ecotone
2 | Electrobisturi
3 | Lampara Cuello de Cisne
4 | Succionador de Pared con Reservatorio
5 | Desfibrilador
6 | Electrocardiografo
7 | Lampara Fototerapia
8 | Monitor de Signos Vitales
9 | Ecografo
10 | Mesa para equipo de toma de Ekg.
11 | Equipo de RX