## Monitor fetal
ANEXO 1
MONITOR FETAL ANTEPARTO
DESCRIPCIÓN: | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES ( ESPECIFICAR DONDE Y COMO SE EVIDENCIA SU CUMPLIMIENTO)
Cardiotocógrafo gemelar: Equipo para la detección de una y dos frecuencias cardiacas fetales por ultrasonido (efecto Doppler), detección del movimiento fetal y la actividad uterina por método no invasivo.
Dos transductores con al menos 9 cristales para la detección de la frecuencia cardiaca fetal.
Un transductor para la detección de la actividad uterina (tocotransductor) a prueba de agua. Con una frecuencia de deteccion de ultrasonido de 2 kHz
Intensidad de ultrasonido espacial menor a 10 mW/cm2 .
Procesado de señal por autocorrelación.
Rango de señal para tocotransductor de 0 - 100 unidades.
Despliegue numérico de cada una de las frecuencias cardiacas fetales en latidos/minuto con un rango 30 a 240.
Con identificación audible independiente para la frecuencia cardiaca de cada feto.
Registro numérico simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal de ambos productos.
Que permita la separación, diferenciación e identificación de las trazas de los dos canales de ultrasonido.
Despliegue numérico de la actividad uterina, con registro de la detección del movimiento fetal en forma manual o automática (actograma). Registro de fecha y hora como mínimo.
Ajuste de línea basal. Con ajuste o calibración a cero para la presión Intrauterina.
Marcador de sucesos o eventos remotos o movimiento fetal.
Alarmas audibles y visuales, de los siguientes parámetros: Frecuencia cardiaca, para frecuencias altas y bajas, configurables por el usuario. Indicador de perdida de la señal o señal insuficiente. Con retardo de alarma o intervalo de tiempo para activación de alarmas. Alarma para indicar que los dos canales de ultrasonido registran la misma frecuencia fetal o materna.
Con indicador de la calidad de la señal.
Registrador térmico con tres canales: uno para actividad uterina (toco) y dos para frecuencia cardiaca fetal con impresión de datos gráficos y alfanuméricos.
Con tres velocidades de registro como mínimo, dentro del rango 1 a 3 cm/min.
Con función de autoprueba o autoverificación del equipo.
Indicadores audibles con control de volumen
Capacidad de almacenamiento de datos o tendencias.
Con batería de duración mínima de 2 horas de trabajo continuo
Estimulador acústico de la misma marca o diferente al equipo propuesto
Con puerto e interfaz para computadora para envío de datos por y almacenaje con una estación central, computadora (Trasmision de datos WIFI o LAN)
ACCESORIOS:
Pantalla LED o LCD para despliegue de valores numéricos o gráficos. Integrada o no al equipo pero sujetada al carro del mismo.
Con capacidad de realizar telemetría.
Dos (2) Transductor de Frecuencia Cardiaca de minimo 2Mhz
Dos (2) Transductor de Actividad Uterina
Marcador de eventos
Carro de transporte
Tres cinturones reusables para sujeción de transductores.
Caja de papel térmico con 40 paquetes mínimo
INSTALACIÓN:
Eléctrica: 120 V +/- 10% , 60 Hz
PRODUCTO APROBADO POR FDA o CE.
Entrega de video de capacitacion de uso y video de capacitacion tecnica.

## Ecografo
ANEXO 1
ECOGRAFO
1. TECNOLOGÍA | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES ( ESPECIFICAR DONDE Y COMO SE EVIDENCIA SU CUMPLIMIENTO)
Plataforma digital. Tratamiento digital de la imagen sobre una base mínima de 8 bits
Rango dinámico de al menos 180 dB.
Sistema de procesamiento doble haz digital de al menos 4.500.000 canales digitales
Mínimo de tres puertos activos para sondas y uno .
Debe disponer de la tecnología digital mas avanzada de última generación
Debe incorporar las últimas técnicas de análisis y proceso de imágenes y volúmenes.
El ecógrafo debe permitir obtener imágenes en tiempo real en modos: B, M, M Color, Doppler pulsado, Doppler Color, Power doppler (angio), imagen armónica, dúplex y tríplex, 3D, 4D y capacidad de haz cruzado en modo B.
Tiene que aceptar transductores 2D y 4D de tipo convexo y lineal
Soporte de transductores con la última tecnología como Matricial.
Imagen armónica codificada con tecnología de inversión de pulsos en todos los transductores solicitados
En modo B, se necesitan los formatos convexo y lineal orientables, así como el software necesario para cálculos de longitud, área y volumen, tablas y percentiles obstétricas.
Consola ergonómica, ajustable en altura y monitor orientable y trasladable.
Monitor LCD Color de 19” de alta resolución
Optimización automática de los modos B, Doppler Color y Doppler Pulsado.
Filtrado de ruido en imagen sin pérdida de señal.
Preselección de programas de trabajo para el especialista en función de la sonda y la técnica utilizada.
Disponer del software necesario incorporado al equipo para poder utilizar todos los transductores.
Capacidad de efectuar Zoom en tiempo real de alta definicion con al menos 15 niveles
Gran capacidad de memoria de imagen (cine loop).
Interfase de conexión a periféricos y teclado alfanumérico.
Pantalla repetidora adicional de alta resolución HD con salida HDMI de 32"
2. MODOS DE TRABAJO
El ecógrafo debe permitir obtener imágenes en tiempo real en modos: B, M, M color, Doppler pulsado, Doppler color, Power modos: B, M, M color, Doppler pulsado, Doppler color, Power doppler (angio), imagen armónica, duplex y triplex, 3D, 4D y capacidad de haz cruzado en modo B
3. PROGRAMAS
Estación de trabajo incorporada con base de datos de pacientes y archivo de imágenes y vídeos en disco duro con capacidad superior a 150 Gb, que permita la grabación en soporte CD /DVD y exportar a memoria USB en diferentes formatos.
Permitira también la generación de informes y el tratamiento de imágenes y volúmenes realizando medidas y cálculos avanzados sobre ellas.
Software de adquisición y análisis en 4D de volúmenes de corazón fetal.
Software avanzado para transductores multi-dimensionales y reconstrucción 3D y 4D.
Múltiples formas de postproceso y tratamiento de imágenes y volúmenes 3D.
Elastografía mamaría.
Disponer de opciones de incorporación futura
4. CONECTIVIDAD
Posibilidad de importación de imágenes en CD-DVD y por puerto USB
Se incluirán los siguientes servicios DICOM; SEND, WOKLIST, QUERY, PRINT, STORAGE. Basic Greyscale Print SCU. Storage SCU / SCP. Storage Commitment SCU. Verification SCU / SCP. Modality Worklist SCU. Modality Perform Procedure Step
Con Puerto LAN o WIFI, para conexión con Historia Clinica
Almacenamiento con capacidad de al menos 500 GB.
Salida de video HDMI para pantalla repetidora
5. SONDAS Y ACCESORIOS
Sonda microconvex transvaginal, multifrecuencia con un ancho de banda de frecuencia de la imagen de 4,0 a 9,0 Mhz, de uso para aplicaciones de, cardiología, obstetricia, ginecología y urología.
Sonda convex 4D, multifrecuencia con ancho de banda de 2.0-6.0 Mhz, para aplicaciones de abdomen, obstetricia,ginecología, pediatría y urología.
Sonda convex multifrecuencia con ancho de banda de 2.0 a 5.0 Mhz., para aplicaciones de abdomen, obstetricia, ginecología y pediatría
Impresora térmica B/N e impresora a color, integradas al gabinete.
Papel compatible con impresora ofertada y donador de color para impresora.
Gel para ultrasonido.
PRODUCTO APROBADO POR FDA o CE.
Entrega de video de capacitacion de uso y video de capacitacion tecnica.

## Equipo de Rayos X Digital
ANEXO 1
EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL
DESCRIPCIÓN: | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES ( ESPECIFICAR DONDE Y COMO SE EVIDENCIA SU CUMPLIMIENTO)
GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA
Con capacidad de 50 kW. o mayor.
Corriente minima de 630 mA.
Rango de 50 a 125 ó 150 kV
Rango de mAs entre 1 mAs a 500 mAs
Tiempo de exposición 0,1 a 3 ms
Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs.
TUBO DE RAYOS X
Foco fino de 0.6 mm. o menor.
Foco grueso de 1.2 mm. ó menor.
Ánodo rotatorio o giratorio
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 300 KHU ó mayor.
Proteccion contra sobrecarga
Maxima radiacion de fuga permisible (a la tension maxima de tubo): 1mgy/hr @ 1 m de distancia.
Filtro equivalente total (inherente + añadido) igualo mayor a 2.5 mmAl.
COLUMNA PORTATUBO
Soporte a piso integrado a la mesa
Con desplazamiento longitudinal de 150 cm o mayor.
Angulación del tubo +/-90°.
DETECTORES
Al menos dos detectores: uno fijo a la mesa o al bucky y el otro inalámbrico o fijo.
Adquisición o profundidad de imagen de 14 bits
Matriz de 2200 x 2200 pixeles ó mayor.
De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o ioduro de cesio.
Tamaño de 35 cm x 43 cm (14"x17") o mayor con asa.
Tamaño del pixel de 150 micrones o menor.
DQE de 50% o 3.5 lp/mm. o mayor.
MESA
Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm. ó mayor.
Con altura fija o ajustable, entre 60 y 80 cm
Con soporte de peso del paciente de 180 Kg. o mayor.
Tablero con un espesor equivalente igualo menor a 1.7 mmAl.
Portadetector con rejilla relación 8:1 ó mayor.
GENERALES
Colimador de alta filtracion
Portadetector para pared o vertical.
Control automático de exposición.
Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 ó mayor.
Estación de adquisición:
Con monitor grado medico de 17" y resolución de 1280 x 1280 como minimo
Capacidad de almacenamiento de 5000 imágenes o mayor o 80 Gb o mayor.
DICOM print, DICOM storage o DICOM send o export, DICOM worklist, DICOM query
UPS para la estacion de trabajo
Con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM.
Incluir los programas (software) de calibracion y control de calidad los cuales deben estar integrados al hardware del equipo.
PRODUCTO APROBADO POR FDA o CE.
PREINTALACIONES E INSTALACIÓN DEL EQUIPO:
Alimentacion 3F - 208/120V con potencia de 70KVA
Se anexan planos del servicio de rayos X con las condiciones eléctricas existentes.
Distancia de cableado de Subtacion a la Sala de RX de 120 metros
Se exige visita al sitio para presentar la propuesta, y presentar con la propuesta los requerimientos de preinstalación necesarios según lo observado.
Suministrar con el equipo el PDU (transformador) para elevar el voltaje a lo requerido por el equipo ofertasdo según especificaciones.
Especificar la impedancia de linea de la acometida electrica para la distacia indicada
Especificar las condiciones del tablero electrico y las protecciones necesarias para el equipo.
Entregar a satisfaccion el equipo con CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARADO POR EMPRESA LOCAL CON PERMISO POR EL MINISTERIO
Entrega de video de capacitacion de uso y video de capacitacion tecnica.

## Colposcopio
ANEXO 1
COLPOSCOPIO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES ( ESPECIFICAR DONDE Y COMO SE EVIDENCIA SU CUMPLIMIENTO)
Equipo con visión: estereoscópica, binocular o tridimensional.
Sistema de video en alta definición.
Pantalla alta definición o superior de 21" o mayor
Con salida de video digital HDMI o HD-SDI o DVI. Para conectar uno o más monitores externos.
Pedal de control para captura de imágenes
Con capacidad de congelar la imagen en pantalla.
Con sistema de documentación que permita ingresar datos del paciente. Con capacidad para realizar la captura de imágenes fijas y/o secuencias de video. Que permita extraer la información del sistema o algún medio de almacenamiento externo.
Sistema que permita adaptar accesorios necesarios o deseados.
Sistema que permita múltiples posicionamientos.
Respaldo de energía eléctrica (UPS) de al menos 30 minutos en caso de corte de suministro eléctrico.
ESTATIVO
Columna-estativo rodable
Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil
Segundo brazo, brazo basculante o brazo auto compensado
Base con al menos 4 ruedas.
Sistema de frenos en al menos 2 ruedas.
MICROSCOPIO O CABEZAL
Óptica: Apocromática de gran campo (gran angular). Sistema de aumento (o zoom) continuo o en pasos. Sistema de enfoque fino.
Tubo Binocular: Tubo recto o angulado. Con ajuste de la distancia interpupilar. Oculares de 30 X o mayor. Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor. Concha ocular integrada ajustable.
Objetivo con distancia de trabajo en un rango de entre 200 a 300 mm.
Con opción para adaptar un accesorio laser para cirugía.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN:
Luz LED con Filtro verde integrado.
Sistema de iluminación coaxial directa o por medio de fibra óptica (luz fría), en caso de que la tecnología así lo requiera.
ACCESORIOS
Sistema de impresión compatible con la tecnología ofertada.
Medio de almacenamiento externo incluido (memoria extraible).
Funda contra polvo para cubrir el microscopio.
INSTALACIÓN:
Eléctrica: 120 V +/- 10% , 60 Hz
PRODUCTO APROBADO POR FDA o CE.
Entrega de video de capacitacion de uso y video de capacitacion tecnica.