## equipos
ESE METROSALUD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE DOTACION
ITEM | ELEMENTO SOLICITADO | CARACTERISTICAS TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | IMAGEN
1 | ASPIRADOR PORTATIL | Aspirador portátil de succión continua
Modo de operación continuo
Funcionamiento por medio de bomba: de pistón, diafragma o vena rotatoria
Con un flujo mayor a 25 l/min
Panel de control para encendido, apagado y regulación del nivel de succión
Regulación del nivel de succión, por válvula o control electrónico
Ajuste de la presión de succión de 0 a 700 mmHg o su equivalente
Nivel máximo de ruido 60dB
Con recipiente(s) de vidrio o plástico reusables
Capacidad total de recolección de 2 litros como mínimo
Con protección de sobre flujo y filtro hidrofóbico
Con filtro antibacterial en la salida del aire
Con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador
2 | BALANZA PESA BEBE | Bandeja extraible
capacidad de 21kg x 10 grs
con platon grande digital
de fabricacion americana
pantalla LCD
3 | BALANZA CON TALLIMETRO | Balanza electronica con tallimetro
Capacidad de 0 a 250 kilos x 100 gramos
Despliegue de peso Digital
Sensibilidad de 100 gramos o gramos
Funciones de HOLD, TARA e Índice de Masa Corporal
Con plataforma antideslizante
Indicador de batería
Botones independientes para cada función
Varilla de medición mínimo entre 91 a 195 cms
Que sea de fabricación americana en acero o aluminio anodizado
Ajustable en cada calibración
Para trabajar con conexion a la luz y baterias simultaneamente
4 | CINTA METRICA | Cinta metrica para medir perimetro, mecanismo de alta calidad
rango de medida de 0 a 205 cms
division de 1 mm
5 | CONGELADOR PARA LA CONSERVACION DE PLASMA O CRIOPRECIPITADOS | Equipo de mínima capacidad (Almacenamiento maximo de 6 bolsas)
Controlador de pantalla táctil en la puerta, con funciones de monitoreo de temperatura avanzada, registros de información y alarma visual y udible que alerte cambios próximos al límite en que el componente almacenado pueda deteriorarse. Gráfico interactivo de temperatura, pruebas automaticas de alarma. Salvapantalla con gráfico de temperatura.
Selección de varios tipos de sonidos y volumen de alarma
Temperatura entre -15 a -30 grados centígrados. Sistema de refrigeración por aire forzado.
Descongelamiento programable.
Bateria de respaldp recargable
Recubierta con pintura electro-estática, Con cajones construidos en acero inoxidable, ajustables
Ventilación frontal, sistema de carrado fácil (magnético)
6 | ELECTROCARDIOGRAFO | Detección de marcapasos
Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo
Teclado u otro sistema para introducir los datos del paciente
Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de hora y media de trabajo continuo
Protección contra descargas de desfibrilador
Impresión: Impresión de 12 derivaciones con tres trazos mínimos simultáneos en impresora térmica interconstruida en el equipo
Tira de ritmo seleccionable de entre las 12 derivaciones, aparte de los trazos simultáneos
Realizar un D2 largo de forma simultánea
Ajuste de Velocidad de al menos 25 y 50 mm/seg
Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV
Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del paciente
Despliegue e impresión de los mensajes en idioma español
Despliegue de datos y derivadas en pantalla
Aprobado por la CE o FDA
Programa de interpretación para pacientes adulto pediátrico
Alarma de bateria baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo
Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz
Los accesorios y consumibles deberán estar incluidos en la entrega del equipo en las cantidades aquí solicitadas
Además se deben especificar claramente en la propuesta:
Dos (2) cables para paciente de 10 puntas,
Electrodos reusables para paciente adulto,
Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo,
Gel o pasta conductora y 10 paquetes de Papel térmico
Que opere a 120V 60 Hz +/ 10%
CERTIFICADO DE CALIBRACION: Error maximo permitido: +/- 2 bpm en frecuencia cardiaca
7 | EQUIPO DE ORGANOS | Equipo de 3.5 o 2,5 v para pared de iluminacion LED
Con unidad transformadora
Dotada de oftalmoscopio y otoscopio con mangos individuales
equipo duradero
De facil limpieza
Resistente a alto impacto
Con sensor optico
Que incluya el aro de seguridad
Con posibilidad de reposicion de especulos oticos
8 | EQUIPO PARA DESCONGELAR PLASMA | Rango de temperatura entre 25 grados centígrados a 40 grados centígrados, con temperatura regulada a 37 grados centigrados
capacidad de descongelación máximo cuatro (4) bolsas, rápido deshielo.
material acero inoxidable. Cestas en acero inoxidable
Control de temperatura, con alarma audible y visual de alta temperatura. Pantalla LED con indicador digital de temperatura
Temperatura y agitación controlada
9 | EQUIPO PARA MONITOREO DE FRECUENCIA CARDIACA | Curvas simultáneas.
Con batería interna recargable con duración de al menos 2 horas
con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.
ECG: Frecuencia cardiaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones.
Detección de marcapasos.
Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia.
Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica.
Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de O2 (SpO2) rango de 1 a 100% Despliegue numérico y gráfico.
Respiración: con un rango de 6 a 150 rpm.
Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico).
Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos.
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
Temperatura: Despliegue de al menos un canal.
Alarmas: Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados en limites superiores e inferiores.
Alarma de apnea.
Alarma de arritmia.
Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Con silenciador de alarmas.
Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los parámetros.
Aprobado por la CE o FDA.
Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
Software en español
10 | ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO | Programacion e indicacion de Amplitud de la estimulación en mA
Variación de la corriente
Duración del estímulo en ms
Frecuencia del estímulo en H
Carga en kΩ
Identificacion rapida y facil de los nervios
Pantalla LCD
Generador de impulso adaptable de 0 a 6 mA
Posibilidad de ajustar frecuencia de impulso (1, 2 o 4 Hz)
Duracion de la estimulacion de 0,05 ms a 0,3ms
Boton de seguridad para cortar inmediatamente la corriente electrica
Presicion 0,02 mA
Señal de alarma visual y acustica
Bateria de 9V alcalina con una duracion superior a 24 horas de uso continuo
Peso inferior a 250 gr
Maletin para facilitar su almacenamiento y transporte
Cumplir con las normas IEC 601 - 1 y 601 - 2 - 10
11 | FONENDOSCOPIO | Uso profesional de doble servicio
Para uso en adulto o niños
Amplificacion del sonido nitido
Olivas blandas
resitentes y hermeticas a sonidos externos
con acople tipo rosca
Con tubos flexibles y resistentes
Con acople de membrana resistente
aprobado por la FDA o CE
12 | INFANTOMETRO | Infantometro para colocación sobre superficie dura
tope movil desprendible
con tope perpendicular a superficie
material de alta duracion
alcance de medicion de 10 a 100 cms
division 1 mm
13 | LAMPARA CIELITICA | Columna fija al techo
Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360º integrada por 2 lamparas
Libre de sombras a la interposición de cuerpos
Con fuente de luz de led blanca y fría,
libre de infrarrojo y ultravioleta
Temperatura de color dentro del rango de 4500 a 5000 º Kelvin en el campo operatorio o mayor
Índice de rendimiento de color de 93% o mayor
Tamaño del campo de trabajo: Diámetro ajustable de 20 cm o mayor y profundidad constante de 75 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque
Energía de radiación 300 W/m2 o menor por cabezal
Intensidad luminosa homogénea de 120,000 a 160,000 luxes a 1m de distancia de la fuente por cada satélite
Mango desmontable esterizable con ensamble rápido no enroscable
Leds con luz blanca y fría libre de infrarrojo y ultravioleta,
ensamblado en base de aluminio
con tiempo de vida de 30000 horas o mayor
Panel de control electrónico en pared y cabezal para encendido, apagado y aumento y disminución de la intensidad luminosa
Cabezal cerrado con superficie externa lisa
sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección,
con cuerpo de aluminio y/o polímero y cubierta de cristal o polímero
ACCESORIOS: 4 Mangos desmontables y esterilizables
INSTALACIÓN: Se exige visita al sitio para presentar la propuesta, y presentar con la propuesta los requerimientos de preinstalación
Especificar el peso del equipo
14 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | Lámpara de exanimación LED
Funcionamiento en frio
Cabezal de iluminación pequeño y compacto
Fuente de luz con LED blanco
Intensidad de luz de 20,000 luxes como mínimo a una distancia entre 30 y 50 cm
Temperatura de color superior a 5000 Kelvin
Tiempo de vida útil del LED superior a 50,000 horas
Longitud del brazo flexible de 75 cm y altura de la base de 60 cm, como mínimo
Con diámetro de iluminación variable o tamaño del punto de luz, en el rango de 10 a 25 cm a una distancia de 40 cm
Soporte con base rodable y freno
Alimentación eléctrica de 110V ±10% a 60 Hz
Registro sanitario
certificado de FDA o CE
15 | LARINGOSCOPIO | Mango, Hecho de metal y que no cause corrosión
acabado acanalado o rugoso.
Compatibles con todos los modelos de hojas.
Alimentación por baterías recargables y alcalinas.
Iluminación por Fibra óptica.
Luz blanca tipo LED de 2.5 Volts.
Como mínimo.
Hojas hechas de acero inoxidable curvas y rectas,
Neonatal 0, Pediatrico 1 y 2 y Adultos 3, 4
16 | MARTILLO DE REFLEJOS | 3 Servicios
cromado
17 | MESA DE CIRUGIA | Mesa electromecánica o electrohidráulica rodable.
Con motor silencioso que evita el riesgo de choques eléctricos segun normas de seguridad internacionales
Controlada por microprocesador con control de mano alambico con botones para todos los movimientos, encendido, y bloqueo de movimientos.
Movimientos de Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 95 cm +/ 5 cm con respecto al piso, Fowler, Trendelenburg, Trendelenburg inverso, Inclinación lateral izquierda y derecha y desplazamiento longitudinal.
Que soporte un peso de 180 kg como mínimo.
Mesa dividida en secciones: Cabecera, Dorso, Pelvis y Miembros inferiores o piernas
Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles y con movimiento de tijera.
Base rígida con 4 ruedas de 5"
libres de mantenimiento con sistema de frenos central.
Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 195 +/-5 cm x 55 +/-5 cm.
Base, partes y estructura de la superficie en acero inoxidable y resistente al alto impacto.
Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua
Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla eléctrica.
Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal.
Batería con indicador de carga.
ACCESORIOS: Cojines en espuma de alta densidad 40, eléctricamente conductivos o antiestáticos, sellados sin costuras, impermeables y de fácil limpieza.
INSTALACIÓN: Conexión a 110 V 60Hz.
NORMAS CERTIFICADOS: FDA, CE o JIS. Para producción nacional certificados de Buenas prácticas de manufactura y registro sanitario INVIMA
18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor configurado o modular de manejo táctil o teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora
2. Pantalla a color: Tipo LCD o TFT o tecnología superior, 10 pulgadas (25cms) o más
3. Tendencias de 24 horas o más seleccionables en diferentes tiempos, seleccionables por el usuario.
4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 4 curvas simultáneas.
5. Con batería interna recargable con duración de al menos 2 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.
6. ECG: Frecuencia cardiaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica.
7. Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de Oxigeno (SPO2): Saturación de O2 (SpO2) rango de 1 a 100% Despliegue numérico y gráfico. Respiración: con un rango de 6 a 150 rpm
8. Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
9. Temperatura: Despliegue de al menos un canal.
10. Alarmas: Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados en limites superiores e inferiores. Alarma de apnea. Alarma de arritmia. Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. Con silenciador de alarmas. Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los parámetros
11. Aprobado por la CE o FDA
12. Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
13. Software en español
Los accesorios y consumibles deberán estar incluidos en la entrega del equipo en las cantidades aquí solicitadas.
Además se deben especificar claramente en la propuesta: Cuatro (4) Sensores reusables de pinza: 3 adulto, 1 multisitio.
Dos (2) cable de extensión para sensor de oximetría.
Un (1) sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal.
Cinco (5) Brazaletes para presión no invasiva en diferentes tamaños: Tres (3) adultos, uno (1) lactantes, uno (1) prescolares.
Dos (2) manguera con conector para los brazaletes.
Un (un) Cables para ECG de 3 puntas.
Carro de transporte especialmente diseñado para empotrar el equipo, que no tenga riesgo de voltearse y ruedas que permitan mantenimiento
Conexión Eléctrica dentro del rango 110 a 127/60 Hz.
Certificado de Calibración con error máximo permitidos: ±2,0 bpm Frecuencia cardiaca, ±2,0 %SpO2 Saturación de oxigeno, ±2.0 mmHg Presión Arterial, ±0,2 ºC Temperatura Corporal
19 | NEVERA PARA SUEROS Y REACTIVOS | Refrigerador vertical fijo con puerta de vidrio.
Capacidad mínima de 300 Litros.
Temperatura de trabajo: 2 a 8 ºC ajustable.
Canastillas ajustables.
Construido en materiales resistentes a la corrosión.
Sin compartimiento de congelación.
20 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS Y SANGRE | Sistema de calentamiento para cualquier tipo de fluidos.
Pantalla alfanumérica para indicar temperatura en el set y fallos del equipo.
Monitoreo constante de la temperatura en el set. Por segundo.
Alarma visual y sonora de sobre y baja temperatura.
Con sistema para posicionamiento en el portasuero.
Precisión en un rango de 1ºC.
Manija para sujeción y transporte.
Set de calentamiento compatible con los equipos de administración de líquidos estándar a nivel hospitalario.
Cumplir con todas las pautas para el calentamiento de sangre de la Asociación Estadounidense de Bancos de Sangre (AABB).
21 | TALLIMETRO | Tallimetro para medir talla en adulto y niños
montaje a pared
rango de medicion de 3.5 cms a 230 cms
division de 1 mm
22 | TERMOHIGROMETRO | dispositivo digital
para el seguimiento de las condiciones ambientales de temperatura y humedad
con medicion de temperatura interna y externa
con sonda en acero inoxidable de aproximadamente de 1.5 mts
rango de temperatura - 30 °C a 50°C
rango de humedad 20% a 100%
precision de temperatura de 1°C de - 30°C a 50°C y de humedad de +/- 3 HR
Resolucion de temperatura de 0.1 °C y de humedad de 1% HR
memoria de maximos y minimos
registro sanitario expedido por el invima vigente
certificado de calibracion por una empresa certificada por la ONAC al igual que la variable con errores dentro de los siguientes rangos temperatura +/- 1°Cy humedad +/- 5 HR
manual de instrucciones y guia rapida plastificada
23 | TERMOMETRO DIGITAL | Dispositivo para el seguimiento de temperatura en neveras y congeladores.
que se almacenen para una recuperación instantánea.
Sonda en acero inoxidable
longitud del sensor externo suoperior a 1.5 mts
de bateria
alarma de baja y alta temperatura, ajustable
rango de temperatura interna no menor a -10°C a 50°C
Precision 1°C
Resolucion de 0.1°C
Actualizacion de la pantalla de lectura de 10 segundos
Lecturas de menor a mayor
registro sanitario correspondiente expedido por el INVIMA vigente
certiifcado de calibracion por una empresa certificada por la ONAC, al igual que la variable con errores dentro de los siguientes rangos: temperatura +/-1°C
Manal de instruciones y guia rapida plastificada