## equipos
ESE METROSALUD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE DOTACION
ITEM | ELEMENTO SOLICITADO | CARACTERISTICAS TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | IMAGEN
1 | AMALGAMADOR | Amalgamador de mezcla interna
dentsply promix ref: 672200
marca: dentsply
pais de origen:usa
2 | AUTOCLAVE DE MESA | Capacidad 14 Litros (+/- 1 Litros).
Parámetros de funcionamiento de 121°C a 134°C temperatura.
Programas de trabajo: Automático completamente con mínimo 3 ciclos de trabajo, aparte de un ciclo de secado.
Con tanque reservorio de agua, con drenaje y posibilidad de conectar manguera.
Pantalla digital: Para visualización de parámetros de temperatura y de presión, ciclos a seleccionar y el seguimiento del ciclo.
Sistema de seguridad para temperaturas y presiones altas.
Control de nivel de agua con indicador digital.
Alarmas: sobre-temperatura, sobre-presión, terminación de ciclo e interrupción de ciclo.
Cámara fabricada en acero inoxidable (entregar certificado del material de la cámara).
Llenado de agua automática en cámara.
Con diferentes tiempo de esterilización dependiendo del ciclo y opción de ciclo rápido.
Incluye como Accesorios: 4 Canastillas o bandejas removibles,
2 Empaque de la puerta.
Corriente eléctrica 120V / 60 Hz.
3 | CAVITRON | Frecuencia de 25000 Ciclos por segundo
Bobcat Pro Dentsply .
Que incluya con el equipo una punta de inserto 25 k
4 | COMPRESOR | Equipo para producción de aire a utilizar en los servicios de Odontologia, hasta tres unidades odontológicas
Motor Eléctrico de 2 HP de potencia o mayor.
Con dos cilindros.
Caudal de 300 l/min o mayor.
Presión máxima de trabajo entre 110 a 120 PSI.
Ruido inferior a 70 DB.
Libre de aceite.
Regulador de presión.
Acceso para el drenaje continúo.
Con válvula de seguridad.
Tanque horizontal.
Que opere a 110-220V 60 Hz, monofásico.
Entregar instalado en el sitio
5 | DELANTAL DE PLOMO | Delantal de plomo para proteccion de rayos x con collar de tiroides
de facil limpieza
con espesor de 0.05 mm de plomo
para talas medianas y grandes
6 | EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO | Generador con tubo de Rayos X alimentado en C.A: con voltaje de salida de 70kVp.
Generador con tubo de rayos x alimentado en c.a: con voltaje de salida de 65 kvp a 70kvp.
Corriente de salida de 7 ma a 8 ma. Distancia focal de 200 mm o mayor.
Punto o mancha focal de 0.8 mm o menor.
Filtración total mínima de 2 mm de al.
Movimiento de contrapesado.
Control digital de los tiempos de exposición: tiempo de exposición de 0.03 seg hasta 3.20 seg.
Soporte para montar a pared (con telemando de 2.5 mts. O mayor).
220 v ±10%, 60 hz. Con regulador de voltaje incluido.
Registro sanitario correspondiente expedido por el invima
7 | LAMPARA DE FOTOCURADO | lampara de fotocurado
de intensidad 400mw/cm2
8 | MICROMOTOR | Esterilizable
con pieza angulada y recta
9 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | pieza de mano de alta velocidad
para airotor pan air estándar
marca n.s.k.
10 | UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON | Con base electrica y espaldar mecanico
toma doble en la base y brazos fijos
cabecero fijo
tapizado en cordoban sin costuras y vinilo largo en el asiento.
11 | UNIDAD ODONTOLOGICA LAMPARA | De luz fria doble intensidad adaptada al sillon
encendido manual.
12 | UNIDAD ODONTOLOGICA ESCUPIDERA | De valvulas electricas
encendido con swiches
eyector automatico por agua
taza en porcelana, adaptada al sillon.
Caja de conexiones con tapa y conexion hembra para cavitron.
13 | UNIDAD ODONTOLOGICA EYECTOR | Succion continua resistente,
con activacion automatica al retirar del soporte
14 | UNIDAD ODONTOLOGICA REPISA | De 3 servicios para una jeringa (incluida) un servicio de alta y uno de baja
con bandeja en acero inoxidable
soportes automaticos y mangueras lisas
pedal automatico.
Con negatoscopio LED incluido, que permita reparacion
15 | UNIDAD ODONTOLOGICA BUTACO ODONTOLOGO | ergonomico
de nylon inyectado negro
tapizado en cordoban de 5 rodachines.
16 | UNIDAD ODONTOLOGICA BUTACO AUXILIAR | Ergonomico
de nylon inyectado negro
tapizado en cordoban
5 rodachinas
5 cms mas pequeño que el odontologo en el asiento y espalda
17 | INSTRUMENTAL | En acero inoxidable grado quirurgico
Totalmente nuevo
Deberá ser marcado con el nombre de la empresa, mediante tecnología moderna que evite su deterioro.
Garantia 4 años
Aportar el certificado de la norma DIN, ANSI o ISO, que especifique la calidad del material en acero grado quirurgico