## equipos
ESE METROSALUD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ADENDA 1 ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS DE DOTACION
ITEM | ELEMENTO SOLICITADO | CARACTERISTICAS TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | IMAGEN
1 | AMALGAMADOR | Amalgamador de mezcla interna
dentsply promix ref: 672200
marca: dentsply
pais de origen:usa
2 | AUTOCLAVE DE MESA | Capacidad minimo 14 Litros
Parámetros de funcionamiento de 121°C a 134°C temperatura.
Programas de trabajo: Automático completamente con mínimo 3 ciclos de trabajo, aparte de un ciclo de secado.
Con tanque reservorio de agua, con drenaje y posibilidad de conectar manguera.
Pantalla digital: Para visualización de parámetros de temperatura y de presión, ciclos a seleccionar y el seguimiento del ciclo.
Sistema de seguridad para temperaturas y presiones altas.
Control de nivel de agua con indicador digital.
Alarmas: sobre-temperatura, sobre-presión, terminación de ciclo e interrupción de ciclo.
Cámara fabricada en acero inoxidable (entregar certificado del material de la cámara).
Llenado de agua automática en cámara.
Con diferentes tiempo de esterilización dependiendo del ciclo y opción de ciclo rápido.
Incluye como Accesorios: 4 Canastillas o bandejas removibles,
2 Empaque de la puerta.
Corriente eléctrica 120V / 60 Hz.
3 | CAVITRON | Frecuencia de 25000 Ciclos por segundo
Bobcat Pro Dentsply .
Que incluya con el equipo una punta de inserto 25 k
4 | COMPRESOR | Equipo para producción de aire a utilizar en los servicios de Odontologia, hasta tres unidades odontológicas
Motor Eléctrico de 2 HP de potencia o mayor.
Con dos cilindros.
Caudal de 300 l/min o mayor.
Presión máxima de trabajo entre 110 a 120 PSI.
Ruido inferior a 70 DB.
Libre de aceite.
Regulador de presión.
Acceso para el drenaje continúo.
Con válvula de seguridad.
Tanque horizontal.
Que opere a 110-220V 60 Hz, monofásico.
Entregar instalado en el sitio
5 | DELANTAL DE PLOMO | Delantal de plomo para proteccion de rayos x con collar de tiroides
de facil limpieza
con espesor de 0.05 mm de plomo
para talas medianas y grandes
6 | EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO | Generador con tubo de Rayos X alimentado en C.A: con voltaje de salida de 70kVp.
Generador con tubo de rayos x alimentado en c.a: con voltaje de salida de 65 kvp a 70kvp.
Corriente de salida de 7 ma a 8 ma. Distancia focal de 200 mm o mayor.
Punto o mancha focal de 0.8 mm o menor.
Filtración total mínima de 2 mm de al.
Movimiento de contrapesado.
Control digital de los tiempos de exposición: tiempo de exposición de 0.03 seg hasta 3.20 seg.
Soporte para montar a pared (con telemando de 2.5 mts. O mayor).
220 v ±10%, 60 hz. Con regulador de voltaje incluido.
Registro sanitario correspondiente expedido por el invima
7 | LAMPARA DE FOTOCURADO | Alambrica
Luz led
Intensidad minima 800 mw/cm3
Conducto de luz de 10 Mm
Longitud de onda 430-490 mm
Tiempo de curado de maximo 15 seg graduables
8 | MICROMOTOR | Esterilizable
con pieza angulada y recta
9 | NEGATOSCOPIO | Estructura fabricada en lámina de acero inoxidable o acero coll roled o de aluminio
Panel frontal de acrílico blanco.
Sistema para sujetar películas.
Matriz o línea de LEDS de la misma tonalidad de color blanco puro, con iluminación continúa sin intermitencia.
La luminancia de los negatoscopios deberá ser al menos de 2500 cd/m2 para radiografía convencional, medido en el centro del campo visual.
De medidas aproximadas de 0,36 mts de ancho por 0,13 mts de fondo y 0,50 mts de altura
La iluminación deberá ser homogénea con variación máxima de 10% entre una zona y otra.
Alimentación regulada 110 V.
10 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | pieza de mano de alta velocidad
para airotor pan air estándar
marca n.s.k.
11 | UNIDAD ODONTOLOGICA SILLON | Con base electrica y espaldar mecanico
toma doble en la base y brazos fijos
cabecero fijo
tapizado en cordoban sin costuras y vinilo largo en el asiento.
12 | UNIDAD ODONTOLOGICA LAMPARA | De luz fria doble intensidad adaptada al sillon
encendido manual.
13 | UNIDAD ODONTOLOGICA ESCUPIDERA | De valvulas electricas
encendido con swiches
eyector automatico por agua
taza en porcelana, adaptada al sillon.
Caja de conexiones con tapa y conexion hembra para cavitron.
14 | UNIDAD ODONTOLOGICA EYECTOR | Succion continua resistente,
con activacion automatica al retirar del soporte
15 | UNIDAD ODONTOLOGICA REPISA | De 3 servicios para una jeringa (incluida) un servicio de alta y uno de baja
con bandeja en acero inoxidable
soportes automaticos y mangueras lisas
pedal automatico.
Con negatoscopio LED incluido, que permita reparacion
16 | UNIDAD ODONTOLOGICA BUTACO ODONTOLOGO | ergonomico
de nylon inyectado negro
tapizado en cordoban de 5 rodachines.
17 | UNIDAD ODONTOLOGICA BUTACO AUXILIAR | Ergonomico
de nylon inyectado negro
tapizado en cordoban
5 rodachinas
5 cms mas pequeño que el odontologo en el asiento y espalda
18 | INSTRUMENTAL | En acero inoxidable grado quirurgico
Totalmente nuevo
Deberá ser marcado con el nombre de la empresa, mediante tecnología laser que evite su deterioro.
Garantia 4 años. No debera sufrir manchas ni obscurecimiento, ni oxidacion, no se debe fracturar, ni perder las condiciones de corte, ni de doblez en las partes activas.
Aportar el certificado de la norma DIN, ANSI o ISO, que especifique la calidad del material en acero grado quirurgico