## Hoja1
Anexo 6 caracteristicas y especifiaciones tecnicas
Equipo de Rayox X Unidad Hospitalaria de San Javier
CONDICIONES | CONDICIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES QUE NO CUMPLE U OTRAS OBSERVACIONES
ESPECIFICACIONES GENERALES | Rango de trabajo en KV, mínimo hasta 125 KV y en mA mínimo 600
Punto focal 0.6 mm o menor - 1.2 mm o menor
Potencia del Generador mínima 40 Kw.
Capacidad térmica del Tubo mínimo 300 KHU
Área de colimación a un metro mínimo 35cms X 43cms
Movimientos del tubo vertical, horizontal, desplazamientos izquierda derecha, arriba abajo, angulaciones para todo tipo de proyección, rotación transversal
Mesa con recorrido longitudinal de 1100 mm o mayor y recorrido lateral (transversal) de 240 mm o mayor
Mesa con soporte de peso del paciente de 300 Kg o mayor
Rejilla antidispersión de 1.0 m y 1.5 m de 103 l/inch a 10:1
En caso de deshabilitarse el detector, el equipo cuenta con algún modo de operación que permita realizar los estudios con chasis o CR de backup
Panel de control digital de rayos independientes para el equipo y la estacion de adquisicion
Display en la consola, para programar los estudios y hacer postprocesamiento, marcar zonas, zoom, variar la escala de grises, entre otros.
Control automático de exposición o exposición automática
El idioma de operación del equipo, software de registro, etc. en idioma español
Capacidad de almacenamiento en el disco interno mínimo de 1 Terabyte
Tubo de Rayos X con seguimiento de la mesa
DETECTOR | Inalámbrico de la misma marca del equipo
Adquisición o profundidad de imagen o conversión analógica-digital de 16 bits o mayor.
Matriz de 2.300 x 2.800 pixeles o mayor
De selenio amorfo (a-Se) o silicón amorfo (a-Si) o ioduro de cesio.
Centellador de oxisulfuro de gadolinio.
Tamaño de 35 cm x 43 cm
Tamaño del pixel de 150 micrones o menor.
Duración de la batería en uso continuo mínimo 3 horas
Peso del detector 3.0 Kg +/- 0.5
ESTACION DE ADQUISICION | Con monitor de 21" +/- 3 y resolución de 1k x 1k o mayor.
Capacidad de almacenamiento en el disco interno mínimo de 1 Terabyte
DICOM print, DICOM storage o DICOM send o export, DICOM worklist.
Con unidad de grabación CD-R o DVD.
Software que permita convertir automáticamente en negro o gris la zona situada fuera de la zona de diagnóstico, que elimine los patrones repetidos debido a las rejillas y que coloque automáticamente un marcador de forma cuadrada en la esquina superior izquierda de todas las imágenes
Software que permita añadir anotaciones a la imagen, tales como marcadores, texto, así como determinar diferencias entre las estructuras
Software que permita la rotación de imágenes a mano alzada
ALARMAS Y SEGURIDAD | Cuenta con alarma visual o auditiva cuando se superan los limites de dosis de radiacion emitida caracteristica (opcional en el equipo)
Alarmas audibles y/o visuales( bateria baja de detector)
Alarma de perdida de comunicación con la red
Alarmas audibles y visuales ( recalentamineto del tubo de Rx y/o Generador de Rx)
VIDA UTIL | Detector mínimo 10 años
Baterías del detector mínimo 4 años
Bombillo del colimador mínimo 10 años
ACCESORIOS | El equipo debe incluir
ü Estación de trabajo con unidad de CD y/o DVD
ü Routers para comunicación inalámbrica
ü Software completo para el tratamiento de datos del paciente y procesamiento de imágenes,
ü Licencias para posibilidad de envío de imágenes al pacs.
Nombre del representante legal:
Firma del representante legal: