## Hoja1
Anexo 6 Caracteristicas y Especificaciones del Mamografo
Mamografo Digital Directo |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Características Generales | Movimiento vertical motorizado entre 69 a 150 cms ( distancia del soporte al suelo)
Movimiento rotación: isocentrico y motorizado entre +/- 180°
Sistema de exposición automática
Pedales | Compresión automática y manual
De control de compresión
De control de la descompresión
Del control del movimiento para parte superior del conjunto tubo/detector
Colimación | Automática
Radiación | Que muestre la dosis emitida a paciente en el panel de control
Potencia | Foco grueso 7 Kw o mayor
Foco Fino 2 kw o mayor
Kilovoltajes | 23- 35 Kv o mayor
Corriente | entre 2 a 600 mAS
Punto Focal | Foco Grueso de 0,3
Foco Fino de 0,1
Capacidad de enfriamiento del ánodo | 60.000 HU
Detector | Tamaño del pixel menor ó igual a 83 micrones.
Matriz de resolución 2790 * 3580 o mayor
Tiempo de exposición 15 seg o menor
Transferencia de Datos | Interfaz DICOM
Escritura de imagen en Formato DICOM a CVD/CD
DICOM print, DICOM Storage o DICOM send o export , DICOM worklist activados para integración con sistemas PACS y RISS
Accesorios | Placas de compresión
estándar
axila
magnificación
vidrio de protección para radiación plomado
impresora de alta resolución
Estación de adquisición | Computador con capacidad mínimo 8 GB en RAM o mayor velocidad de mínimo 3.6 GHz
Capacidad de disco duro de mínimo un (1) TB
Debe contar con unidad DVD y mínimo 2 puerto USB
Full DICOM 3.0, permitir integración con IHE y HL7
Sistema Operativo windows 10
Interfase intuitiva-lenguaje en español
Software que permita exportación de imágenes
Software con herramientas específicas para screening y diagnóstico para mamografía
Herramientas que permitan ajustar la imagen 2D: Contraste, reducción de ruido, control de rango dinámico, realce de líneas, granularidad
Manipulación de imagen y postproceso
Debe permitir ingresar datos de paciente mínimo: nombre, numero de identificación, sexo, fecha de nacimiento, edad
Debe permitir actualizaciones de software para opciones de biopsia
Capacidad de exportar imágenes en formatos DICOM y JPG
Debe permitir abrir imágenes en cualquier computador para el funcionamiento sin generar costos adicionales para la institución
Incluir escritorio para estación de trabajo
incluir UPS protección de 2 Kw ó mayor para protección estación de adquisición.
Monitor LCD de mínimo 21"
nombre represnetante legal:
firma del representante legal: