## unidad movil completa
ANEXO 6 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD MOVIL CON SU DOTACION
item | ubicación | Cantidad | elemento | descripcion de la especificacion | marca y referencia o modelo ofertado | numero del folio de la propuesta donde se evidencia el cumplimiento de la especificacion | cumple | no cumple | observaciones que quiera realizar de la especifiacion
1 | unidad movil con consultorio medico y odontologico para prestacion de servicios de salud |  | diseño general | Dos vehiculos larga 4x 2 diesel, tipo furgón que se emsamblara en el chasis requerido largo 4x2 diesel con la dotacion y adecuacion según NTC 3729 quinta actualizacion y Resolucion 3100 del Ministerio de Salud. la unidad debe tener una carrocería donde se monte un consultorio odontologico y un consultorio medico será esta independiente de la cabina
2 |  |  | Documentacion | incluir dentro del precio los tramitres de matricula, soat y todas las deducciones de ley
3 |  |  | lugar de entrega | ciudad de medellin
4 |  |  | marca | se debe especificar la marca y la referencia
5 |  |  | modelo | 2023
6 |  |  | motor | Nivel de emisiones Euro IV
Tipo intercooler 3.0 L
Ubicación longitudinal delantero
Desplazamiento de 2.999 cc
Cuatro cilindros en línea
Potencia de 122 hp @ 2600 rpm
Torque de 36,1 kg-m @ 1500 rpm
Alimentación de inyección directa
Sistema de inyección Common Rall
Combustible Diesel
7 |  |  | direccion | Asistida hidráulicamente, timón o volante al lado izquierdo de la cabina.
8 |  |  | chasis | Suspensión delantera de resorte semi-elíptico, con capacidad de 2360 kilogramos y tipo ballesta de eje rígido.
La suspensión trasera deberá contar con resorte semi-elíptico y capacidad de 4480 kilogramos.
Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.
Sistema de freno tipo hidráulico con ABS, EBD y ASR
Bastidor con sección de canal escalonado.
9 |  |  | transmision | Tipo MYY6S
Marca / Código T/M 6 vel. (0/D)
Relaciones 1° (Baja/Alta) 5979
Relaciones 6° (Baja / Alta) 0,759
Reversa 5701
Tracción 4 x 2
10 |  |  | equipamiento | Contar con interruptor de freno de ahogo
Interruptor de aceleración manual del motor
Freno de parqueo
Carga de la batería
Luces de carretera altas
Desempañador
Toma corriente 24V en encendedor
Kit de herramientas
Asientos en vinilo
11 |  |  | pesos y capacidad | Preso Bruto Vehicular 5200 kilogramos
Capacidad de carga 2986 kilogramos
Capacidad máxima de ejes: delantero 2900 kilogramos y trasero 5000 kilogramos
Tanque de combustible de 75 litros
12 |  |  | dimensiones | OL (Longitud total) 6030 mm
WB (Distancia entre ejes) 3345 mm
BL (Longitus carrozable) 4473 mm
FOH (Voladizo delantero) 1110 mm
ROH (Voladizo trasero) 1575 mm
RTW (ancho de llantas traseras) 1854 mm
FTW (ancho de trocha) 1815 mm
13 |  |  | estructura del furgon | Puentes en U calibre 3/16 parales y esquineros en lámina Coll Rolled Calibre 18 Bastidor figurado en u calibre 3/16 Parales intermedios calibre 18 figurados en omega Todas las uniones de la estructura se harán con soldadura Mig. 0.35.
La estructura final del furgón será recubierta en lámina de fibra de vidrio.
14 |  |  | dimensiones carroceria aproximadas | Largo: 5.00 metros.
Ancho: 2.40 metros.
Alto: 2.00 metros.
15 |  |  | parachoques | Será fabricado totalmente en lámina fibra de vidrio, conformado con un ancho igual al exterior de la carrocería y como mínimo de 25 cms. de alto, diseñado dentro de medidas reglamentarias.
16 |  |  | color | La carrocería en su totalidad será pintada de color blanco, con pintura tipo poliuretano (es el color recomendado por visibilidad y fácil identificación). Toda la carrocería en su estructura y piso será pintada con fondo anticorrosivo, y además por debajo será totalmente impermeabilizada.
17 |  |  | identificacion exterior | El vehículo llevará la identificación particular en términos de logos, emblemas o imagen corporativa en cada costado del furgon. Al interior de la unidad, se deben considerar todos aquellos que permitan un buen uso de la cabina por ejemplo las leyendas de “NO FUME” y “USE EL CINTURON DE SEGURIDAD” en ambos compartimientos
18 |  |  | recubrimiento exterior | Todos los costados laterales estarán forrados en láminas de fibra de vidrio material aislante, termo acústico y retardante al fuego Las láminas serán fabricadas de tipo mono bloque, para garantizar una total impermeabilidad, pegadas a la estructura con Sikaflex. Los faldones o partes inferiores de los laterales serán forrados en lámina de aluminio alfajor en tres diamantes lo cual evitará la corrosión.
19 |  |  | piso | El piso construido en material metálico estará soportado por perfiles transversales tipo "C" sobre los cuales se instalará una lámina en madera súper formaleta de 15 mm, debidamente inmunizada por la parte inferior Será forrado en el interior con lámina de caucho antideslizante del tipo tráfico pesado, retardante al fuego, resistente a desinfectantes y detergentes habituales.
20 |  |  | aislamiento | Aislamiento termo acústico entre el forro exterior y paredes interiores en los laterales el techo en POLIESTIRENO aséptico retardante al fuego.
21 |  |  | recubrimiento interior | La unidad, en sus paredes laterales y el techo será forrada interiormente en fibra de vidrio tipo 8 y/o material no rugoso, sin elementos afilados o cortantes, resistente a desinfectantes y detergentes habituales e instalados en láminas de tipo monobloque.
22 |  |  | bodegas y habitaculo | Bodega para albergar el compresor con chapa y seguro.
Bodega para albergar equipo de carretera e insumos con chapa y seguro.
Bodega para generador eléctrico, con aislante térmico y acústico con sistema de ventilación, evacuación de gases chapa y seguro.
Acceso para llenado de tanque de agua potable.
Acceso para purga del sistema de motobomba
Acceso para abastecimiento de combustible
23 |  |  | ventanas | La Unidad contara con cuatro (4) ventanas con vidrios fijos de seguridad con visibilidad de adentro hacia afuera y de corredera que serán ubicadas en los costados izquierdo y derecho de la carrocería así: - dos ventanas en el consultorio medico - dos ventanas en el consultorio odontologico
Todas las ventanas de la carrocería tendrán vidrios de corredera con su respectivo seguro interior, y serán fabricadas con vidrios de seguridad tipo automotriz.
24 |  |  | puertas | Dos (2) puertas para acceso y descenso del conductor y acompañante con vidrios corredizos de seguridad incoloros tipo automotriz, chapa, manijas (Interior y Exterior) y llave maestra.
Dos (2) puertas con escalerillas retráctiles ubicadas en los consultorios de la unidad para ascenso y descenso, fabricada en tubería redonda de 1 1/2 en calibre 14 con escalones antideslizantes en lámina alfajor aluminio, barandas plegables en aluminio, con su respectiva puerta y seguro. Adicional, contara con sistema de rampla retráctil para el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida en cada uno de los consultorios.
En el tablero de instrumentos del conductor habrá un piloto indicando puertas abiertas de iluminación intermitente con frecuencias de 2 a 4 Hertz con rotulo de puertas abiertas. Todas las puertas serán herméticas.
25 |  |  | sistema de ventilacion extractor de aire | un extractor de aire ubicado en la pared de cada consultorio
26 |  |  | instalaciones electricas en el tablero de control | Este será instalado en el interior de la carrocería parte delantera superior, con sus Breaker de Seguridad, sistema de encendido y apagado de la planta, luces y bombillos censores de advertencia.
Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie.
Cinco (5) Tomacorrientes dobles a 110 V ubicados en cada Consultorio.
Dos (2) Interruptores a 110V ubicados en cada consultorio.
Cuatro (4) Lámparas LED redondas de 20 vatios cada una empotradas en el techo, a 110 voltios ubicadas en el techo de cada consultorio.
Dos (2) Lámparas interiores a 12 voltios ubicadas en cada Consultorio.
Ocho (8) Lámparas faldón ubicadas en los laterales derecho e izquierdo.
Dos (2) Juegos de stop Triples traseros con luz de parada, direccional y reversa.
Dos (2) Lámparas Stop auxiliares ubicadas en la parte superior trasera.
Una (1) Lámpara luz placa.
Un (1) Pito de Reversa Instalado en la parte Trasera del Furgón.
Una (1) cámara de reversa con sensor.
Una (1) Extensión eléctrica de 20 metros con los extremos debidamente apantallados para la Red Urbana.
Cuatro (4) reflectores LED ubicadas en los laterales exterior superior para iluminación de las áreas.
Una (1) Barra de luces LED de color rojo instalada en la capota de la cabina de conducción.
Un (1) Equipo de alta voz con corneta y su respectivo cableado para sistema de perifoneo, el cual es operado desde la cabina de conducción.
Luces exteriores e interiores reglamentarias según normas del Ministerio de Transporte
Circuitos independientes para tomas y lámparas a 110 V
Todos los circuitos serán alimentados por cargas independientes precedidas de una caja porta fusibles (de fácil accesibilidad para su eventual sustitución) previamente calibradas al consumo de su carga con cableado tipo vehicular automotriz y con capacidad de soportar picos por encima del 25% de su carga.
Todo el equipo eléctrico del vehículo, funcionara a una tensión nominal de 12 voltios de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo.
Toda la instalación de la carrocería se encuentra canalizada y protegida por medio de una coraza.
27 |  |  | planta electrica | Alimentado por un generador eléctrico a gasolina y/o Diesel de mínimo 6.0 kva.
28 |  |  | aire acondicionado | Una (1) Unidad de aire acondicionado de 13.000 BTU/HR instalado sobre el techo central con distribución para los dos consultorios, con control remoto y sus respectivos manuales para operación en idioma Español.
29 |  |  | pintura | Pintura interior y exterior de la unidad con esmalte poliuretano color blanco, con diseño entregado por la Entidad.
30 |  |  | equipo basico para carretera | Tres (3) Atornilladores de pala 6”, 8”, 10”
Tres (3) Atornilladores estría 6”, 8”, 10”
Un (1) Botiquín vehicular 12 elementos
Una (1) Cuchilla rompe cinturones de seguridad
Una (1) Cuerda estática con gancho de tracción en sus extremos
Dos (2) Chalecos fluorescentes
Dos (2) Extintores para incendios multipropósito de 20 Libras.
Un (1) Gato hidráulico de 6 toneladas.
Un (1) Juego de cable de iniciación
Un (1) Juego de señales reflectivas de emergencia
Una (1) Llave peston 3 cms de apertura
Una (1) Linterna con pilas
Una (1) Palanca patecabra
Dos (2) Tacos para bloqueo de llantas
31 | Dotacion interna consultorios |  | repisas y accesorios consultorio odontologico | Un (1) Gabinete fabricado en MDF forrado en formica lisa con cinco (5) gavetas para albergar instrumental
Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF forrado en formica lisa con puerta abatible, bisagras tipo parche y brazos hidráulicos, con chapa.
Un (1) Mueble lateral fabricado en MDF forrado en formica lisa de color blanco, con sus respectivos cajones y dos (2) lavamanos empotrados con cubierta de acero inoxidable norma 304-2B con su respectivo grifo y accesorios para lavado del instrumental y lavado de manos.
Una (1) Jabonera, dispensador de jabon liquido
Un (1) Guardián con base, con recolector en color rojo con capacidad de 1.5 Litros
32 |  | 1 | Resipientes para residuos | Un (1) recipiente en color negro entre 10 y 11 litros Contar con sistema de apertura tipo vaivén. - Livianos, de tamaño que permita almacenar los residuos. - Resistente a golpes. - Sin aristas internas, construidos en material rígido de fácil limpieza (bordes redondeados) y resistentes a la corrosión como el plástico. - Dotados de tapa con buen ajuste y de boca ancha para facilitar su vaciado. - Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. - Elaborados en plástico resistente. - Diseñados para soportar alto tráfico. - Pines tipo vaivén fuerte, reforzado y resistente. - Contar con sujetador que asegure la bolsa y permita que esta esté oculta para mayor estética. - El recipiente debe estar elaborado con un aditivo UV que evite su decoloración temprana - El recipiente para residuos ordinarios no aprovechables es de color negro. -El recipiente debe contar con el rotulo de residuos ordinarios impreso,
|  | 1 |  | Un (1) recipiente en color Blanco entre 10 y 11 litros Contar con sistema de apertura tipo vaivén. - Livianos, de tamaño que permita almacenar los residuos. - Resistente a golpes. - Sin aristas internas, construidos en material rígido de fácil limpieza (bordes redondeados) y resistentes a la corrosión como el plástico. - Dotados de tapa con buen ajuste y de boca ancha para facilitar su vaciado. - Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. - Elaborados en plástico resistente. - Diseñados para soportar alto tráfico. - Pines tipo vaivén fuerte, reforzado y resistente. - Contar con sujetador que asegure la bolsa y permita que esta esté oculta para mayor estética. - El recipiente debe estar elaborado con un aditivo UV que evite su decoloración temprana. -El recipiente debe contar con el rotulo de residuos aprovechables impreso
|  | 1 |  | Un (1) recipiente color rojo entre 10 y 11 litros Contar con sistema de apertura tipo tapa pedal. - Livianos, de tamaño que permita almacenar los residuos. - Resistente a golpes. - Sin aristas internas, construidos en material rígido de fácil limpieza (bordes redondeados) y resistentes a la corrosión como el plástico. - Dotados de tapa con buen ajuste y de boca ancha para facilitar su vaciado. - Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. - Elaborados en plástico de alta densidad y resistente al impacto. - Diseñados para soportar alto tráfico. - Pedal fuerte, reforzado y con pines resistentes. - Palanca en acero o material resistente y de fácil lavado - Contar con sujetador que asegure la bolsa y permita que esta esté oculta para mayor estética. - El recipiente debe estar elaborado con un aditivo UV que evite su decoloración temprana. - El producto debe contar con ficha técnica, en la que contenga las especificaciones. -El recipiente debe contar con el rotulo de residuos aprovechables impreso
33 |  | 2 | escritorios | Para cada consultorio se instalará una superficie de trabajo con cajón lapicero de tipo plegable en madera contra enchapada. Se ubicará uno en el compartimiento médico y uno en el compartimiento odontológico
34 |  | 1 | Silla para consultorio medico | Silla giratoria, para consultorio medico
35 |  | 1 | sistema de agua potable | Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en Fibra de Vidrio, con tubería en PVC, ubicado en la parte inferior del vehículo con capacidad aproximada de 75 Litros con sistema de rompeolas, manguera de 12mt tipo jardín, para llenado de tanque desde un grifo convencional en la parte trasera, dotado de bomba eléctrica para dar presión al sistema de ½ pulgadas, con corriente a 110 v termostato automático para encendido y apagado de la misma para impulsar el agua a la silla odontológica y lavamanos de los consultorios.
36 |  | 1 | sistema de aguas residuales | Tanque para almacenamiento de aguas residuales fabricado en Fibra Vidrio con sistema de rompeolas, con tubería en PVC para descargue de desechos por medio de una llave tipo bola con su respectiva trampa ubicado en el lateral izquierdo parte trasera.
37 |  | 1 | Carpa enrollable | Una (1) Carpa Enrollable fabricadas en lona con dos (2) brazos extensibles y sistema de manivela y enrollado manual con 2 metros de prolongación instalados en el lateral derecho con sus respectivos soportes al techo
|  | 5 | Sillas rimax | Cinco (5) Sillas rimax sin brazos con una altura aproximada de 87,5 cm y ancho aproximado de 46.5 centimetros para el área de capacitación ubicadas debajo de la carpa enrollable.
|  | 1 | Mesa rimax | Una (1) Mesa rimax plástica con una medida aproximada de 80,5 cm de ancho por 72,5 cm de alto para el área de orientación y área de atención al usuario ubicadas debajo de la carpa enrollable.
38 | Instrumental | 10 | espejos bucales | Recubierto en rodio, reusables, compatible con los mangos de espejo
39 |  | 10 | Mango para espejo bucal | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
40 |  | 10 | exploradoras doble extremo | N° 5 acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
41 |  | 10 | sondas periodontales doble | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
42 |  | 10 | pinzas algodoneras | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
43 |  | 10 | cucharillas y excavadores | N° 5 acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
44 |  | 6 | Juegos de curetas 3 / 4 | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
45 |  | 6 | cureta de lucas 11/12 | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
46 |  | 6 | cureta de lucas 7/8 | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
47 |  | 1 | Pinza para instrumental | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
48 |  | 1 | Pinza portapapel de articular | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia
49 |  | 2 | Cubeta | en acero inoxidable con tapa 30 x 15 cms
50 |  | 1 | Espejo facial de mano
51 | Equipos medicos y odontologicos | 1 | Unidad Odontologica | Electrica con pedales para el ascenso y descenso
Tapizado en vinilo, sin costuras, con espuma de alta densidad
Altura variable estable en cualquier inclinacion seleccionada
Sistema mecanico para manejo de espaldar
52 |  | 1 | Modulo | Comandos que permitan controlar 4 o mas funciones electricas del sillon
con adaptaciones y mangueras para pieza de mano de alta velocidad, una (1) de baja velocidad y jeringa triple (incluye la jeringa y dos puntas para jeringa)
Montando sobre brazo giratorio situado a un lado de la silla para mayor comodidad del paciente
Incluye pieza de baja, pieza de alta, micromotor y contrangulo
Bandeja removible metálica porta instrumentos
53 |  | 1 | Lampara | bombillo halógeno o luz led y fusible protector
Cabezote con movimientos horizontal y vertical
Intensidad de luz variable y ajustable
54 |  | 1 | Escupidera | con taza en porcelana removible para fácil limpieza
eyector de saliva
Suministros de agua para tazas y vaso (activado por válvulas manuales)
55 |  | 1 | Butaco | neumático con espaldar abatible
Ergonómico con movimientos de ascenso y descenso
tapicería sin costuras, de fácil limpieza
Con mínimo 5 ruedas
56 |  |  | 1 año de garantia para toda la unidad odontologica
57 |  | 1 | Lampara de Fotocurado | Batería de Litio recargable
Intensidad de Luz entre: 1200 mw / cm² y 2000 mw / cm²
Longitud de Onda: 420~515nm
con dos gafas de proteccion UV para uso de la lampara de fotocurado
2 años de garantia
58 |  | 1 | Cavitron | 1. Puntas intercambiables y funciones para detartraje y profilaxis por ultrasonido; además, con utilidades para periodoncia y endodoncia.
2. Control de pedal
3. Adaptador a corriente
4. Modo Rinse (irrigación).
5. Control de salida del agua.
6. Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz ± 3KHz
7. Panel de control frontal con indicadores.
8. Dos años de garantía
59 |  | 10 | Puntas de cavitron | Compatibles con el cavitron, en acero quirurgico grado medico
60 |  | 1 | Compresor odontologico | potencia entre 1 y 2 hp libre de aceite
61 |  | 1 | Autoclave | Capacidad de 5 litros +/- 2
Alimentacion electrica 110V
Ciclos programables de 121°C a 125 °C
Que incluya bandeja para la esterilizacion del instrumental odontologico
con 1 año de garantia
62 |  | 1 | Camilla | Fabricada en tubería coll rolled, acabado en pintura electrostática
barandas de seguridad forrada en material impermeable
movimientos: Inclinación de espaldar y piecero, de tres planos
Capacidad de carga 100 kilos o mas
Con estribos y portarollo, colchoneta color negro
1 año de garantia
63 |  | 1 | Escalerilla 2 pasos | Fabricada en tuberia calibre 18" o mejor. Con peldaños en aluminio alfajor antideslizante, Acabados en cromo, con tapas antideslizantes en las patas
con 1 año de garantia
64 |  | 1 | Tensiómetro manual adulto | con brazaletes adulto tipo velcro con vejiga de neopreno o brazalete durashock
Con 2 años de garantía
65 |  | 1 | Tensiómetro manual pediátrico | con brazaletes pediátrico tipo velcro con vejiga de neopreno o brazalete durashock
Con 2 años de garantía
66 |  | 1 | Fonendoscopio adulto | adulto con 2 años de garantía
67 |  | 1 | Fonendoscopio pediatrico | pediatrico con 2 años de garantia
68 |  | 1 | Tallimetro | Tallímetro con un rango de medición de 3,5 cm a 230 cm
Con graduación de 0,1 cm
Que permita medición para adultos y niños
con 1 año de garantia
69 |  | 1 | Cinta metrica | con precisión de cinco milímetros
longitud de 205 cm
división de 1 mm
con 1 año de garantia
70 |  | 1 | Infantometro | 1.Con mecanismo de medición plegable que permita que sea fácil de transportar y usar
2. Con un rango de medición de 6,5 cm a 100 cm
3. Con graduación de 1 mm
4. Fabricado en material resistente y de calidad
5. Con un año de garantia
71 |  | 1 | Balanza para bebe | Balanza con visualización analoga o digital
con bandeja desmontable para pesaje de niños
con capacidad de 20 Kg o mejor
peso máximo de la báscula de 3,7 Kg+/- 2 Kg
1 año de garantia
72 |  | 1 | Bascula para adulto | Bascula de piso digital
con capacidad 200 kg +/-50 kg
resolución 0,05 kg o mejor
Fuente de alimentación: baterías alcalinas y/o posibilidad de adaptador de corriente
Debe incluir las baterías y/o el cargador
1 año de garantia
73 |  | 1 | Equipo de Órganos de los Sentidos portátil | de iluminación LED
Con batería recargable o batería alcalina
2 años de garantia
74 |  | 1 | Carta snell | material poliestileno blanco, calibre 30
75 |  | 1 | Linterna de exploracion | Linterna de diagnostico tipo pluma, que incluya las baterias. Con una año garantia
76 |  | 1 | Martillo reflejos | Cromado. Con un año de garantia
77 |  | 1 | Lampara cuello cisne | base solida con contratpeso en hierro revestida de acero inoxidable
Columna fija con protector cromado
cuello de cisne flexible
con un año garantia
78 |  | 1 | Oximetro | Pantalla LCD o LED o TFT.
Despliegue digital de: SpO2 rango de 0 a 99% o mayor y FP o FC.
Alarmas Audiovisuales de Alta/Baja SpO2, FC o FP, batería baja, mensajes de error.
Para aplicación en pacientes adulto y pediátrico.
con un año garantia
79 |  | 1 | Glucometro | Con pantalla para visualización de resultado
Rango de medición de 20 a 600 mg / dL
Resultado de prueba en 6 segundos o menor
Capacidad de almacenar 250 test en la memoria
Incluye puncionador
Con estuche para su almacenamiento
Consumibles: 2 frascos de tiras radioactivas y una caja de lancetas para punción
con un año garantia
80 |  | 1 | Termometro | Pantalla LCD digital en grados Celsius y Fahrenheit, señal de alarma para temperaturas altas, libre de latex, apagado automatico y baterias incluidas, resolución 0,1, exactitud +/- 0,1, lectura rapida maximo un minuto
con un año garantia
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: