## Anexo 6 Caracteristicas tecnica
ANEXO DE EVALUACION TECNICA UNIDADES MOVILES
item | ubicación | Cantidad | elemento | descripcion de la especificacion | marca y referencia o modelo ofertado | numero del folio de la propuesta donde se evidencia el cumplimiento de la especificacion | cumple | no cumple | observaciones que quiera realizar de la especifiacion
1 | unidad movil con consultorio medico y odontologico para prestacion de servicios de salud | N/A | diseño general | Dos vehiculos larga 4x 2 diesel, tipo furgón que se emsamblara en el chasis requerido largo 4x2 diesel con la dotacion y adecuacion según NTC 3729 quinta actualizacion y Resolucion 3100 del Ministerio de Salud. la unidad debe tener una carrocería donde se monte un consultorio odontologico y un consultorio medico será esta independiente de la cabina | CHEVROLET NKR | 192-193 | X
2 |  | N/A | Documentacion | incluir dentro del precio los tramitres de matricula, soat y todas las deducciones de ley | NA | 192-193 | X
3 |  | N/A | lugar de entrega | ciudad de medellin | NA | 192-193 | X
4 |  | N/A | marca | se debe especificar la marca y la referencia | CHEVROLET NKR | 192-193 | X
5 |  | N/A | modelo | 2023 | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
6 |  | N/A | motor | Nivel de emisiones Euro IV | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Tipo intercooler 3.0 L | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Ubicación longitudinal delantero | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Desplazamiento de 2.999 cc | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Cuatro cilindros en línea | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Potencia de 122 hp @ 2600 rpm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Torque de 36,1 kg-m @ 1500 rpm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Alimentación de inyección directa | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Sistema de inyección Common Rall | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Combustible Diesel | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
7 |  | N/A | direccion | Asistida hidráulicamente, timón o volante al lado izquierdo de la cabina. | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
8 |  | N/A | chasis | Suspensión delantera de resorte semi-elíptico, con capacidad de 2360 kilogramos y tipo ballesta de eje rígido. | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | La suspensión trasera deberá contar con resorte semi-elíptico y capacidad de 4480 kilogramos. | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Sistema de freno tipo hidráulico con ABS, EBD y ASR | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Bastidor con sección de canal escalonado. | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
9 |  | N/A | transmision | Tipo MYY6S | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Marca / Código T/M 6 vel. (0/D) | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Relaciones 1° (Baja/Alta) 5979 | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Relaciones 6° (Baja / Alta) 0,759 | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Reversa 5701 | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Tracción 4 x 2 | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
10 |  | N/A | equipamiento | Contar con interruptor de freno de ahogo | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Interruptor de aceleración manual del motor | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Freno de parqueo | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Carga de la batería | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Luces de carretera altas | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Desempañador | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Toma corriente 24V en encendedor | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Kit de herramientas | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Asientos en vinilo | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
11 |  | N/A | pesos y capacidad | Preso Bruto Vehicular 5200 kilogramos | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Capacidad de carga 2986 kilogramos | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Capacidad máxima de ejes: delantero 2900 kilogramos y trasero 5000 kilogramos | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | Tanque de combustible de 75 litros | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
12 |  | N/A | dimensiones | OL (Longitud total) 6030 mm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | WB (Distancia entre ejes) 3345 mm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | BL (Longitus carrozable) 4473 mm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | FOH (Voladizo delantero) 1110 mm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | ROH (Voladizo trasero) 1575 mm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | RTW (ancho de llantas traseras) 1854 mm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
|  |  |  | FTW (ancho de trocha) 1815 mm | DE ACUERDO A FABRICANTE DEL CHASIS | 192-193 | X
13 |  | N/A | estructura del furgon | Puentes en U calibre 3/16 parales y esquineros en lámina Coll Rolled Calibre 18 Bastidor figurado en u calibre 3/16 Parales intermedios calibre 18 figurados en omega Todas las uniones de la estructura se harán con soldadura Mig. 0.35. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | La estructura final del furgón será recubierta en lámina de fibra de vidrio. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
14 |  | N/A | dimensiones carroceria aproximadas | Largo: 5.00 metros. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Ancho: 2.40 metros. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Alto: 2.00 metros. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
15 |  | N/A | parachoques | Será fabricado totalmente en lámina fibra de vidrio, conformado con un ancho igual al exterior de la carrocería y como mínimo de 25 cms. de alto, diseñado dentro de medidas reglamentarias. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
16 |  | N/A | color | La carrocería en su totalidad será pintada de color blanco, con pintura tipo poliuretano (es el color recomendado por visibilidad y fácil identificación). Toda la carrocería en su estructura y piso será pintada con fondo anticorrosivo, y además por debajo será totalmente impermeabilizada. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
17 |  | N/A | identificacion exterior | El vehículo llevará la identificación particular en términos de logos, emblemas o imagen corporativa en cada costado del furgon. Al interior de la unidad, se deben considerar todos aquellos que permitan un buen uso de la cabina por ejemplo las leyendas de “NO FUME” y “USE EL CINTURON DE SEGURIDAD” en ambos compartimientos | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
18 |  | N/A | recubrimiento exterior | Todos los costados laterales estarán forrados en láminas de fibra de vidrio material aislante, termo acústico y retardante al fuego Las láminas serán fabricadas de tipo mono bloque, para garantizar una total impermeabilidad, pegadas a la estructura con Sikaflex. Los faldones o partes inferiores de los laterales serán forrados en lámina de aluminio alfajor en tres diamantes lo cual evitará la corrosión. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
19 |  | N/A | piso | El piso construido en material metálico estará soportado por perfiles transversales tipo "C" sobre los cuales se instalará una lámina en madera súper formaleta de 15 mm, debidamente inmunizada por la parte inferior Será forrado en el interior con lámina de caucho antideslizante del tipo tráfico pesado, retardante al fuego, resistente a desinfectantes y detergentes habituales. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
20 |  | N/A | aislamiento | Aislamiento termo acústico entre el forro exterior y paredes interiores en los laterales el techo en POLIESTIRENO aséptico retardante al fuego. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
21 |  | N/A | recubrimiento interior | La unidad, en sus paredes laterales y el techo será forrada interiormente en fibra de vidrio tipo 8 y/o material no rugoso, sin elementos afilados o cortantes, resistente a desinfectantes y detergentes habituales e instalados en láminas de tipo monobloque. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
22 |  | N/A | bodegas y habitaculo | Bodega para albergar el compresor con chapa y seguro. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X |  | Especificar carateristicas y medidas, ubicación y distancia con respecto a las areas destinadas a la atención.
|  |  |  | Bodega para albergar equipo de carretera e insumos con chapa y seguro. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X |  | Especificar carateristicas y medidas, ubicación y distancia con respecto a las areas destinadas a la atención.
|  |  |  | Bodega para generador eléctrico, con aislante térmico y acústico con sistema de ventilación, evacuación de gases chapa y seguro. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X |  | Especificar carateristicas y medidas, ubicación y distancia con respecto a las areas destinadas a la atención.
|  |  |  | Acceso para llenado de tanque de agua potable. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X |  | Especificar carateristicas y medidas, ubicación y distancia con respecto a las areas destinadas a la atención.
|  |  |  | Acceso para purga del sistema de motobomba | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X |  | Especificar carateristicas y medidas, ubicación y distancia con respecto a las areas destinadas a la atención.
|  |  |  | Acceso para abastecimiento de combustible | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X |  | Especificar carateristicas y medidas, ubicación y distancia con respecto a las areas destinadas a la atención.
23 |  | N/A | ventanas | La Unidad contara con cuatro (4) ventanas con vidrios fijos de seguridad con visibilidad de adentro hacia afuera y de corredera que serán ubicadas en los costados izquierdo y derecho de la carrocería así: - dos ventanas en el consultorio medico - dos ventanas en el consultorio odontologico | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Todas las ventanas de la carrocería tendrán vidrios de corredera con su respectivo seguro interior, y serán fabricadas con vidrios de seguridad tipo automotriz. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
24 |  | N/A | puertas | Dos (2) puertas para acceso y descenso del conductor y acompañante con vidrios corredizos de seguridad incoloros tipo automotriz, chapa, manijas (Interior y Exterior) y llave maestra. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) puertas con escalerillas retráctiles ubicadas en los consultorios de la unidad para ascenso y descenso, fabricada en tubería redonda de 1 1/2 en calibre 14 con escalones antideslizantes en lámina alfajor aluminio, barandas plegables en aluminio, con su respectiva puerta y seguro. Adicional, contara con sistema de rampla retráctil para el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida en cada uno de los consultorios. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | En el tablero de instrumentos del conductor habrá un piloto indicando puertas abiertas de iluminación intermitente con frecuencias de 2 a 4 Hertz con rotulo de puertas abiertas. Todas las puertas serán herméticas. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
25 |  | N/A | sistema de ventilacion extractor de aire | un extractor de aire ubicado en la pared de cada consultorio | GENERICO | 247 | X
26 |  | N/A | instalaciones electricas en el tablero de control | Este será instalado en el interior de la carrocería parte delantera superior, con sus Breaker de Seguridad, sistema de encendido y apagado de la planta, luces y bombillos censores de advertencia. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Cinco (5) Tomacorrientes dobles a 110 V ubicados en cada Consultorio. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) Interruptores a 110V ubicados en cada consultorio. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Cuatro (4) Lámparas LED redondas de 20 vatios cada una empotradas en el techo, a 110 voltios ubicadas en el techo de cada consultorio. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) Lámparas interiores a 12 voltios ubicadas en cada Consultorio. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Ocho (8) Lámparas faldón ubicadas en los laterales derecho e izquierdo. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) Juegos de stop Triples traseros con luz de parada, direccional y reversa. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) Lámparas Stop auxiliares ubicadas en la parte superior trasera. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Lámpara luz placa. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Pito de Reversa Instalado en la parte Trasera del Furgón. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) cámara de reversa con sensor. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Extensión eléctrica de 20 metros con los extremos debidamente apantallados para la Red Urbana. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Cuatro (4) reflectores LED ubicadas en los laterales exterior superior para iluminación de las áreas. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Barra de luces LED de color rojo instalada en la capota de la cabina de conducción. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Equipo de alta voz con corneta y su respectivo cableado para sistema de perifoneo, el cual es operado desde la cabina de conducción. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Luces exteriores e interiores reglamentarias según normas del Ministerio de Transporte | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Circuitos independientes para tomas y lámparas a 110 V | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Todos los circuitos serán alimentados por cargas independientes precedidas de una caja porta fusibles (de fácil accesibilidad para su eventual sustitución) previamente calibradas al consumo de su carga con cableado tipo vehicular automotriz y con capacidad de soportar picos por encima del 25% de su carga. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Todo el equipo eléctrico del vehículo, funcionara a una tensión nominal de 12 voltios de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Toda la instalación de la carrocería se encuentra canalizada y protegida por medio de una coraza. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
27 |  | 1 | planta electrica | Alimentado por un generador eléctrico a gasolina y/o Diesel de mínimo 6.0 kva. | BAUKER | 194 | X |  | Especificar tipo de combustible, dimensiones de la planta electrica y ubicación
28 |  | 1 | aire acondicionado | Una (1) Unidad de aire acondicionado de 13.000 BTU/HR instalado sobre el techo central con distribución para los dos consultorios, con control remoto y sus respectivos manuales para operación en idioma Español. | NA | 247 | X
29 |  | N/A | pintura | Pintura interior y exterior de la unidad con esmalte poliuretano color blanco, con diseño entregado por la Entidad. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
30 |  | N/A | equipo basico para carretera | Tres (3) Atornilladores de pala 6”, 8”, 10” | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Tres (3) Atornilladores estría 6”, 8”, 10” | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Botiquín vehicular 12 elementos | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Cuchilla rompe cinturones de seguridad | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Cuerda estática con gancho de tracción en sus extremos | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) Chalecos fluorescentes | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) Extintores para incendios multipropósito de 20 Libras. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Gato hidráulico de 6 toneladas. | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Juego de cable de iniciación | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Juego de señales reflectivas de emergencia | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Llave peston 3 cms de apertura | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Linterna con pilas | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Palanca patecabra | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Dos (2) Tacos para bloqueo de llantas | GENERICO | 247 | X
31 | Dotacion interna consultorios | N/A | repisas y accesorios consultorio odontologico | Un (1) Gabinete fabricado en MDF forrado en formica lisa con cinco (5) gavetas para albergar instrumental | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF forrado en formica lisa con puerta abatible, bisagras tipo parche y brazos hidráulicos, con chapa. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Mueble lateral fabricado en MDF forrado en formica lisa de color blanco, con sus respectivos cajones y dos (2) lavamanos empotrados con cubierta de acero inoxidable norma 304-2B con su respectivo grifo y accesorios para lavado del instrumental y lavado de manos. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
|  |  |  | Una (1) Jabonera, dispensador de jabon liquido | GENERICO | 247 | X
|  |  |  | Un (1) Guardián con base, con recolector en color rojo con capacidad de 1.5 Litros | GENERICO | 247 | X
32 |  | 1 | Resipientes para residuos | Un (1) recipiente en color negro entre 10 y 11 litros Contar con sistema de apertura tipo vaivén. - Livianos, de tamaño que permita almacenar los residuos. - Resistente a golpes. - Sin aristas internas, construidos en material rígido de fácil limpieza (bordes redondeados) y resistentes a la corrosión como el plástico. - Dotados de tapa con buen ajuste y de boca ancha para facilitar su vaciado. - Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. - Elaborados en plástico resistente. - Diseñados para soportar alto tráfico. - Pines tipo vaivén fuerte, reforzado y resistente. - Contar con sujetador que asegure la bolsa y permita que esta esté oculta para mayor estética. - El recipiente debe estar elaborado con un aditivo UV que evite su decoloración temprana - El recipiente para residuos ordinarios no aprovechables es de color negro. -El recipiente debe contar con el rotulo de residuos ordinarios impreso, | GENERICO | 247 | X
|  | 1 |  | Un (1) recipiente en color Blanco entre 10 y 11 litros Contar con sistema de apertura tipo vaivén. - Livianos, de tamaño que permita almacenar los residuos. - Resistente a golpes. - Sin aristas internas, construidos en material rígido de fácil limpieza (bordes redondeados) y resistentes a la corrosión como el plástico. - Dotados de tapa con buen ajuste y de boca ancha para facilitar su vaciado. - Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. - Elaborados en plástico resistente. - Diseñados para soportar alto tráfico. - Pines tipo vaivén fuerte, reforzado y resistente. - Contar con sujetador que asegure la bolsa y permita que esta esté oculta para mayor estética. - El recipiente debe estar elaborado con un aditivo UV que evite su decoloración temprana. -El recipiente debe contar con el rotulo de residuos aprovechables impreso | GENERICO | 247 | X
|  | 1 |  | Un (1) recipiente color rojo entre 10 y 11 litros Contar con sistema de apertura tipo tapa pedal. - Livianos, de tamaño que permita almacenar los residuos. - Resistente a golpes. - Sin aristas internas, construidos en material rígido de fácil limpieza (bordes redondeados) y resistentes a la corrosión como el plástico. - Dotados de tapa con buen ajuste y de boca ancha para facilitar su vaciado. - Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. - Elaborados en plástico de alta densidad y resistente al impacto. - Diseñados para soportar alto tráfico. - Pedal fuerte, reforzado y con pines resistentes. - Palanca en acero o material resistente y de fácil lavado - Contar con sujetador que asegure la bolsa y permita que esta esté oculta para mayor estética. - El recipiente debe estar elaborado con un aditivo UV que evite su decoloración temprana. - El producto debe contar con ficha técnica, en la que contenga las especificaciones. -El recipiente debe contar con el rotulo de residuos aprovechables impreso | GENERICO | 247 | X
33 |  | 2 | escritorios | Para cada consultorio se instalará una superficie de trabajo con cajón lapicero de tipo plegable en madera contra enchapada. Se ubicará uno en el compartimiento médico y uno en el compartimiento odontológico | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
34 |  | 1 | Silla para consultorio medico | Silla giratoria, para consultorio medico | GENERICO | 247 | X
35 |  | 1 | sistema de agua potable | Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en Fibra de Vidrio, con tubería en PVC, ubicado en la parte inferior del vehículo con capacidad aproximada de 75 Litros con sistema de rompeolas, manguera de 12mt tipo jardín, para llenado de tanque desde un grifo convencional en la parte trasera, dotado de bomba eléctrica para dar presión al sistema de ½ pulgadas, con corriente a 110 v termostato automático para encendido y apagado de la misma para impulsar el agua a la silla odontológica y lavamanos de los consultorios. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
36 |  | 1 | sistema de aguas residuales | Tanque para almacenamiento de aguas residuales fabricado en Fibra Vidrio con sistema de rompeolas, con tubería en PVC para descargue de desechos por medio de una llave tipo bola con su respectiva trampa ubicado en el lateral izquierdo parte trasera. | DE ACUERDO A FABRICANTE DE LA CARROCERIA | 247 | X
37 |  | 1 | Carpa enrollable | Una (1) Carpa Enrollable fabricadas en lona con dos (2) brazos extensibles y sistema de manivela y enrollado manual con 2 metros de prolongación instalados en el lateral derecho con sus respectivos soportes al techo | GENERICO | 247 | X
|  | 5 | Sillas rimax | Cinco (5) Sillas rimax sin brazos con una altura aproximada de 87,5 cm y ancho aproximado de 46.5 centimetros para el área de capacitación ubicadas debajo de la carpa enrollable. | GENERICO | 247 | X
|  | 1 | Mesa rimax | Una (1) Mesa rimax plástica con una medida aproximada de 80,5 cm de ancho por 72,5 cm de alto para el área de orientación y área de atención al usuario ubicadas debajo de la carpa enrollable. | GENERICO | 247 | X
38 | Instrumental | 10 | espejos bucales | Recubierto en rodio, reusables, compatible con los mangos de espejo | HU-FRIEDY | 195 | X
39 |  | 10 | Mango para espejo bucal | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | HU-FRIEDY | 195 |  | X | Deben enviar carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
40 |  | 10 | exploradoras doble extremo | N° 5 acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | SUPERDENT | 196-197 |  | X | Deben enviar carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
41 |  | 10 | sondas periodontales doble | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | HU-FRIEDY | 198 |  | X | Deben enviar carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
42 |  | 10 | pinzas algodoneras | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | SUPERDENT | 199 |  | X | Deben enviar carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
43 |  | 10 | cucharillas y excavadores | N° 5 acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | DELTA | 200 |  | X | Deben enviar carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
44 |  | 6 | Juegos de curetas 3 / 4 | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | DELTA | 201 |  | X | Ficha tecnica presentada de cureta de grayce se valida con odontologia y se aceptan las de Grayce. Deben solo presentar la carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas.
45 |  | 6 | cureta de lucas 11/12 | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | DELTA | 202 |  | X | Ficha tecnica presentada de cureta de grayce se valida con odontologia y se aceptan las de Grayce. Deben solo presentar la carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas.
46 |  | 6 | cureta de lucas 7/8 | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | DELTA | 203 |  | X | Ficha tecnica presentada de cureta de grayce se valida con odontologia y se aceptan las de Grayce. Deben solo presentar la carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas.
47 |  | 1 | Pinza para instrumental | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica, adjuntar ficha tecnica y carta de certificacion garantia por 3 años
48 |  | 1 | Pinza portapapel de articular | acero quirurgico grado medico 3 años de garantia | DELTA | 204 |  | X | Deben enviar carta de garantia por 3 años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
49 |  | 2 | Cubeta | en acero inoxidable con tapa 30 x 15 cms | SUPERDENT | 205 | X
50 |  | 1 | Espejo facial de mano |  | GENERICO | 247 |  | X | Adjuntar ficha tecnica
51 | Equipos medicos y odontologicos | 1 | Unidad Odontologica | Electrica con pedales para el ascenso y descenso | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Tapizado en vinilo, sin costuras, con espuma de alta densidad | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Altura variable estable en cualquier inclinacion seleccionada | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Sistema mecanico para manejo de espaldar | ArDent | 206 | X
52 |  | 1 | Modulo | Comandos que permitan controlar 4 o mas funciones electricas del sillon | ArDent | 206 | X
|  |  |  | con adaptaciones y mangueras para pieza de mano de alta velocidad, una (1) de baja velocidad y jeringa triple (incluye la jeringa y dos puntas para jeringa) | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Montando sobre brazo giratorio situado a un lado de la silla para mayor comodidad del paciente | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Incluye pieza de baja, pieza de alta, micromotor y contrangulo | ArDent | 206 |  | X | Aclarar si incluye la pieza de alta de baja micromotor y contrangulo no esta claro en la ficha tecnica ni en la propuesta
|  |  |  | Bandeja removible metálica porta instrumentos | ArDent | 206 | X
53 |  | 1 | Lampara | bombillo halógeno o luz led y fusible protector | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Cabezote con movimientos horizontal y vertical | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Intensidad de luz variable y ajustable | ArDent | 206 | X
54 |  | 1 | Escupidera | con taza en porcelana removible para fácil limpieza | ArDent | 206 | X
|  |  |  | eyector de saliva | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Suministros de agua para tazas y vaso (activado por válvulas manuales) | ArDent | 206 | X
55 |  | 1 | Butaco | neumático con espaldar abatible | ArDent | 206 |  | X | Ampliar la informacion de la ficha tecnica,con la suministrada no se puede concluir si permite ascenso descenso
|  |  |  | Ergonómico con movimientos de ascenso y descenso | ArDent | 206 | X
|  |  |  | tapicería sin costuras, de fácil limpieza | ArDent | 206 | X
|  |  |  | Con mínimo 5 ruedas | ArDent | 206 | X
56 |  |  | 1 año de garantia para toda la unidad odontologica |  | CUMPLE | 206 | X
57 |  | 1 | Lampara de Fotocurado | Batería de Litio recargable | ORAL GALAXY | 207-208 | X
|  |  |  | Intensidad de Luz entre: 1200 mw / cm² y 2000 mw / cm² | ORAL GALAXY | 207-208 | X
|  |  |  | Longitud de Onda: 420~515nm | ORAL GALAXY | 207-208 | X
|  |  |  | con dos gafas de proteccion UV para uso de la lampara de fotocurado | ORAL GALAXY | 207-208 |  | X | Aclarar si incluye las gafas de proteccion no esta claro en la ficha tecnica ni en la propuesta
|  |  |  | 2 años de garantia | ORAL GALAXY | 207-208 |  | X | Deben enviar carta de garantia en la de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
58 |  | 1 | Cavitron | 1.Puntas intercambiables y funciones para detartraje y profilaxis por ultrasonido; además, con utilidades para periodoncia y endodoncia. | ORAL GALAXY | 209-211 | X
|  |  |  | 2. Control de pedal | ORAL GALAXY | 209-211 | X
|  |  |  | 3. Adaptador a corriente | ORAL GALAXY | 209-211 | X
|  |  |  | 4. Modo Rinse (irrigación). | ORAL GALAXY | 209-211 | X
|  |  |  | 5. Control de salida del agua. | ORAL GALAXY | 209-211 | X
|  |  |  | 6. Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz ± 3KHz | ORAL GALAXY | 209-211 | X
|  |  |  | 7. Panel de control frontal con indicadores. | ORAL GALAXY | 209-211 | X
|  |  |  | 8. Dos años de garantía | ORAL GALAXY | 209-211 |  | X | Deben enviar carta de garantia de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
59 |  | 10 | Puntas de cavitron | Compatibles con el cavitron, en acero quirurgico grado medico | ORAL GALAXY | 209-211 | X
60 |  | 1 | Compresor odontologico | potencia entre 1 y 2 hp libre de aceite | THOMAS | 212 |  | X | Potencia de 1/2 HP. Debe ser minimo de 1HP y en la ficha tecnica poder evidenciar que es libre de aceite
61 |  | 1 | Autoclave | Capacidad de 5 litros +/- 2 | AUTOMAT | 213-235 | X
|  |  |  | Alimentacion electrica 110V | AUTOMAT | 213-235 | X
|  |  |  | Ciclos programables de 121°C a 125 °C | AUTOMAT | 213-235 | X
|  |  |  | Que incluya bandeja para la esterilizacion del instrumental odontologico | AUTOMAT | 213-235 | X
|  |  |  | con 1 año de garantia | AUTOMAT | 213-235 | X
62 |  | 1 | Camilla | Fabricada en tubería coll rolled, acabado en pintura electrostática | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones
|  |  |  | barandas de seguridad forrada en material impermeable | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | movimientos: Inclinación de espaldar y piecero, de tres planos | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | Capacidad de carga 100 kilos o mas | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | Con estribos y portarollo, colchoneta color negro | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | 1 año de garantia | GENERICO | 247 |  | X
63 |  | 1 | Escalerilla 2 pasos | Fabricada en tuberia calibre 18" o mejor. Con peldaños en aluminio alfajor antideslizante, Acabados en cromo, con tapas antideslizantes en las patas | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones y carta de garantia por un año
|  |  |  | con 1 año de garantia | GENERICO | 247 |  | X | Deben enviar carta de garantia de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
64 |  | 1 | Tensiómetro manual adulto | con brazaletes adulto tipo velcro con vejiga de neopreno o brazalete durashock | WELCH ALLYN | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones y carta de garantia por dos años
|  |  |  | Con 2 años de garantía | WELCH ALLYN | 247 |  | X
65 |  | 1 | Tensiómetro manual pediátrico | con brazaletes pediátrico tipo velcro con vejiga de neopreno o brazalete durashock | WELCH ALLYN | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones y carta de garantia por dos años
|  |  |  | Con 2 años de garantía | WELCH ALLYN | 247 |  | X
66 |  | 1 | Fonendoscopio adulto | adulto con 2 años de garantía | WELCH ALLYN | 236 |  | X | Deben enviar carta de garantia por dos años de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
67 |  | 1 | Fonendoscopio pediatrico | pediatrico con 2 años de garantia | WELCH ALLYN | 236 |  | X | Deben enviar carta de garantia de los equipos por dos años para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
68 |  | 1 | Tallimetro | Tallímetro con un rango de medición de 3,5 cm a 230 cm | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones y carta de garantia por un año
|  |  |  | Con graduación de 0,1 cm | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | Que permita medición para adultos y niños | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | con 1 año de garantia | GENERICO | 247 |  | X
69 |  | 1 | Cinta metrica | con precisión de cinco milímetros | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones y carta de garantia por un año
|  |  |  | longitud de 205 cm | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | división de 1 mm | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | con 1 año de garantia | GENERICO | 247 |  | X
70 |  | 1 | Infantometro | 1.Con mecanismo de medición plegable que permita que sea fácil de transportar y usar | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones y carta de garantia por un año
|  |  |  | 2. Con un rango de medición de 6,5 cm a 100 cm | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | 3. Con graduación de 1 mm | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | 4. Fabricado en material resistente y de calidad | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | 5. Con un año de garantia | GENERICO | 247 |  | X
71 |  | 1 | Balanza para bebe | Balanza con visualización analoga o digital | DETECTO | 237-238 | X
|  |  |  | con bandeja desmontable para pesaje de niños | DETECTO | 237-238 | X
|  |  |  | con capacidad de 20 Kg o mejor | DETECTO | 237-238 | X
|  |  |  | peso máximo de la báscula de 3,7 Kg+/- 2 Kg | DETECTO | 237-238 | X
|  |  |  | 1 año de garantia | DETECTO | 237-238 |  | X | Deben enviar carta de garantia de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
72 |  | 1 | Bascula para adulto | Bascula de piso digital | WEIGH EASIER | 239 | X
|  |  |  | con capacidad 200 kg +/-50 kg | WEIGH EASIER | 239 | X
|  |  |  | resolución 0,05 kg o mejor | WEIGH EASIER | 239 | X
|  |  |  | Fuente de alimentación: baterías alcalinas y/o posibilidad de adaptador de corriente | WEIGH EASIER | 239 | X
|  |  |  | Debe incluir las baterías y/o el cargador | WEIGH EASIER | 239 | X
|  |  |  | 1 año de garantia | WEIGH EASIER | 239 |  | X | Deben enviar carta de garantia de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
73 |  | 1 | Equipo de Órganos de los Sentidos portátil | de iluminación LED | WELCH ALLYN | 240-241 | X
|  |  |  | Con batería recargable o batería alcalina | WELCH ALLYN | 240-242 | X
|  |  |  | 2 años de garantia | WELCH ALLYN | 240-243 |  | X | Deben enviar carta de garantia de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
74 |  | 1 | Carta snell | material poliestileno blanco, calibre 30 | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones
75 |  | 1 | Linterna de exploracion | Linterna de diagnostico tipo pluma, que incluya las baterias. Con una año garantia | GMD | 242 | X
76 |  | 1 | Martillo reflejos | Cromado. Con un año de garantia | GMD | 243 | X
77 |  | 1 | Lampara cuello cisne | base solida con contratpeso en hierro revestida de acero inoxidable | GENERICO | 247 |  | X | No adjuntaron ficha tecnica. Solicitar ficha tecnica para evaluar las especificaciones y carta con 1 año de garantia
|  |  |  | Columna fija con protector cromado | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | cuello de cisne flexible | GENERICO | 247 |  | X
|  |  |  | con un año garantia | GENERICO | 247 |  | X
78 |  | 1 | Oximetro | Pantalla LCD o LED o TFT. | GMD | 244 | X
|  |  |  | Despliegue digital de: SpO2 rango de 0 a 99% o mayor y FP o FC. | GMD | 244 | X
|  |  |  | Alarmas Audiovisuales de Alta/Baja SpO2, FC o FP, batería baja, mensajes de error. | GMD | 244 | X
|  |  |  | Para aplicación en pacientes adulto y pediátrico. | GMD | 244 | X
|  |  |  | con un año garantia | GMD | 244 |  | X | Deben enviar carta de garantia de los equipos para poder evaluar, no es posible evidenciarlo en las fichas tecnicas
79 |  | 1 | Glucometro | Con pantalla para visualización de resultado | MATCH II | 245 | X
|  |  |  | Rango de medición de 20 a 600 mg / dL | MATCH II | 245 | X
|  |  |  | Resultado de prueba en 6 segundos o menor | MATCH II | 245 | X
|  |  |  | Capacidad de almacenar 250 test en la memoria | MATCH II | 245 | X
|  |  |  | Incluye puncionador | MATCH II | 245 | X
|  |  |  | Con estuche para su almacenamiento | MATCH II | 245 | X
|  |  |  | Consumibles: 2 frascos de tiras radioactivas y una caja de lancetas para punción | MATCH II | 245 | X
|  |  |  | con un año garantia | MATCH II | 245 | X
80 |  | 1 | Termometro | Pantalla LCD digital en grados Celsius y Fahrenheit, señal de alarma para temperaturas altas, libre de latex, apagado automatico y baterias incluidas, resolución 0,1, exactitud +/- 0,1, lectura rapida maximo un minuto | GMD | 246 | X
|  |  |  | con un año garantia | GMD | 246 | X
Nota : El oferente debe enviar ademas de todo lo solicitado en las observaciones registro Invima de TODOS los equipos biomedicos e instrumental
Firman:
Equipos Biomedicos e instrumental revisador por: |  |  |  | Unidad Movil revisador por:
Claudia Patricia Colorado Garcia |  |  |  | Eusebio Gonzales
Ingeniera Biomedica |  |  |  | Lider del programa de referencia y contareferencia