## monitores de signos vitales
ANEXO 6
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES BASICOS
EQUIPO REQUERIDO | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES Y ASPECTOS QUE QUIERE PRECISAR
Monitor de Signos vitales básico | 1.Pantalla: Tipo LED, LCD o TFT o mayor, A color
2. ECG,
2.1 Que permita el despliegue de al menos 2 curvas
2.2 Detección de Arritmias
3. Saturación de Oxígeno (SPO2)
3.1 Saturación de Oxígeno (SPO2): rango de min hasta100% Despliegue numérico y gráfico.
4. Respiración:
4.1 Rango hasta mínimo 120 rpm neonato/pediátrico
5. Presión no Invasiva (NIBP)
5.1 Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
5.2 Ajuste de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico o neonatal)
5.3 Adulto, pediátrico y neonatal hasta mínimo 300 mmHg
5.4 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
6. Temperatura
6.1 Un Canal
6.2 Rango de medición hasta mínimo 50° C
7. Alarmas
7.1 Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados.
7.2 Con silenciador de alarmas.
7.3 Que permita revisar y modificar los límites superior e inferior
7.4 Alarma de apnea
7.5 Con batería interna litio recargable con duración de mínimo 2 horas
7.6 Software en español
7.7 Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Con carro de transporte o soporte. Son 9 de pared para los monitores básicos que van para cirugía y 34 carros de transporte para los monitores de los servicios de urgencias y hospitalización, ver las especificaciones en las hojas anexas, el cuald eb cotizar de forma independiente pero se adjudican integarl con el monitor
Nombre del representante legal:
firma del representante legal:

## monitores con capnografia
ANEXO 6
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA
EQUIPO REQUERIDO | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES Y ASPECTOS QUE QUIERE PRECISAR
Monitor de Signos vitales con capnografia y gases anestesicos | 1. Monitor de manejo táctil o teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora. Con accesorios para paciente ADULTO
2. Pantalla: Tipo LED, LCD o TFT
3. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica
4. Detección de marcapasos
5. Despliegue de curvas fisiológicas
6. ECG
6.1. Frecuencia cardiaca.
6.2. ECG, que permita el despliegue de al menos 2 curvas, a elegir de entre 3 derivaciones.
6.3. Detección de Arritmias.
7. Saturación de Oxigeno (SPO2)
7.1 Saturación de Oxigeno (SPO2) rango hasta mínimo 100% Despliegue numérico y gráfico.
7.2 rpm rango hasta mínimo de 120 rpm
neonato/pediátrico
7.3 Sensores de SpO2 tipo pinza desinfectable
7.4 Opcional SPO2 nellcor ó massimo
8. Presión No Invasiva (NIBP)
8.1. Despliegue numérico de presión no invasiva
8.2. Ajuste de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico o neonatal).
8.3. Con intervalos de tiempo automático
8.4. Modos para la toma de presión: manual, automática y continuo a diferentes intervalos de tiempo.
9.Que cuente con un canal para medición de temperatura
10. Módulo CO2
10.1 Equipo con opción de medir capnografía
12. Alarmas:
12.1. Audiovisuales, predeterminadas y configurables por el usuario para todos los parámetros monitorizados.
12.2. Alarma de apnea.
12.3. Alarma del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor.
12.4. Con silenciador de alarmas.
12.5. Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los parámetros
13. Con batería interna de litio recargable con duración de mínimo 2 horas
14. Posibilidad de interface con el sistema de información hospitalaria
15. Con certificación de la IEC
16. Software en español
17. Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
18. Aprobado por la CE o FDA
19. Con puerto LAN, USB incluido
20. Tendencias de 120 horas o más seleccionables en diferentes tiempos, seleccionables por el usuario.
22. Con medición gases anestésicos
23. Con presión Invasiva
Nombre del representante legal:
firma del representante legal:

## carros de transporte
ANEXO 6
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARROS DE TRANSPORTE COMPATIBLES CON MONITORES DE SIGNOS VITALES BASICOS
EQUIPO REQUERIDO | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES Y ASPECTOS QUE QUIERE PRECISAR
Carro transporte rodable cantidad 34 | Fabricado en acero cold rolled.
Compatible con el monitor
Base en aluminio de 5 patas con ruedas de 2” cada una con frenos
Terminado en pintura electrostática
Con sistema que permita la fijación de los equipos a la base que recibe el equipo
Nombre del representante legal:
firma del representante legal:

## soportes de pared
ANEXO 6
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOPORTES DE PARED
EQUIPO REQUERIDO | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES Y ASPECTOS QUE QUIERE PRECISAR
Soporte de Pared cantidad 9 | Brazo de aluminio de alta resistencia.
Soporte de la base en acero
Manijas para fácil manipulación
Canasta tipo rejillas metálica plastificada para guardar accesorios
Con cilindro de gas que permita los diferentes movimientos
Compatible con el monitor
Que permita movimientos de:
Elevación vertical
Rotación
Inclinación
Extensión
Nombre del representante legal:
firma del representante legal: